|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

Do dnia 08.01.2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na złożenie w ofercie sprawozdania finansowego albo jego części za lata 3 lata tj 2006-2008? - Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. Z dnia 19 listopada 1994r) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy zostanie sporządzony do końca marca roku następnego i dopiero wtedy zostaje on poddany opinii biegłego rewidenta ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Umowa § 6 ust 6 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii analizatorów na ? nie przekroczy 24 godzin?

Odp. tak, wyrażamy zgodę na zmianę zapisu na - „ nie przekroczy 24 godzin.”

3. Umowa § 6 ust 7 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę czasu usunięcia awarii na w ciągu 24 godzin od przyjazdu serwisu ...?

Odp. Czas przyjazdu od chwili zgłoszenia 24h , czas naprawy od chwili zgłoszenia 36h

Zadanie 1  część 1

4.    Czy Zamawiający  wyraża zgodę aby w tabeli cenowej do poszczególnych odczynników zostały dopisane kalibratory i kontrole zgodnie z zapisami w tabelce a części zużywalne / materiały eksploatacyjne które w wielu przypadkach są wspólne dla oznaczeń - wymienić na końcu tabeli ?

Odp. pkt. 4 tabeli cenowej – wykreśla się materiały zużywalne a w odrębnej tabeli dodatkowej / opis jak do odczynników/należy umieścić kalibratory, kontrole, mat. zużywalne wymagane do wykonania testów typu. końcówki kubki itp.

W tabeli dzierżawa należy tak wyliczyć dzierżawę aby zawierała wszystkie akcesoria, które związane są bezpośrednio z praca analizatora a wymagane są przy usuwaniu awarii i przeglądach aparatu np. węże, filtry, lampy, dodatkowe kalibratory itp.

5. Załącznik nr 2., poz. 8; Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów biochemicznych z chłodzonym przedziałem odczynnikowym w zakresie temperatur typowych dla lodówki: 4-8 °C. Prosimy o doprecyzowanie wymaganych temperatur.

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów biochemicznych zapewniających stabilność odczynników na pokładzie wg zaleceń producenta.

6. Załącznik nr 2., poz. 14; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie z wymaganego menu w 85% odczynników płynnych, gotowych do użycia i w 15% odczynników obsługowych? wymagających wstępnego przygotowania jedynie przez zmieszanie płynnych składników, bez konieczności użycia pipety.

Odp. Tak dopuszcza się - 15% odczynników obsługowych jedynie przez zmieszanie płynnych składników, bez konieczności użycia pipety

7. Załącznik nr 2., poz. 29; Prosimy o sprecyzowanie co powinno wchodzić w skład pakietu odczynników startowych?

Odp. Pakiet startowy.

Aparat gotowy do pracy:

- Kalibratory

- Kontrole

- komplet elektrod

- odczynniki ważność na pokładzie analizatora/na minimum 100 oznaczeń/: glukoza, kreatynina. bilirubina, CRP, cholesterol,  AST, AMS.

8. Załącznik nr 1., poz. 31; Prosimy o sprecyzowanie poziomu czułości dla wymaganego testu CRP /ultra/.?

Odp. poz. 31 CRP szerokozakresowe /1-150mg%/

9. Załącznik nr 1., poz. 34; Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  na wycenę testu ATIII, który będzie wysyłany do innego laboratorium, przy założeniu dostępności do wyników maksymalnie 24 godziny od przekazania materiału. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wysyłkę materiału do innego laboratorium, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odbiór materiału do badań w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.

Odp. Pkt.34 załącznika nr1 zostaje wycofany

10. Załącznik nr 1., poz. 41 i poz.42 ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w/w testów przy użyciu przystawki immunochemicznej, która zostanie zaoferowana w ramach zadania nr 1.2.załącznik nr 4.

Odp. Tak, przy użyciu analizatorów opisanych w specyfikacji- met. chemiluminescencyjna lub enzymoimunofluorescencyjna.

Zadanie 1  część 2

11. Załącznik nr 4., poz. 1 Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie oferuje wyników pacjenta zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, ale wydruk taki będzie możliwy w momencie wpięcia aparatu do sieci laboratoryjnej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji, ale dopuszcza dostarczenie komputera zewnętrznego z oprogramowaniem.

12.   Załącznik 4., poz.5. Czy Zamawiający dopuści szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 60 minut dla niektórych testów wymienionych a formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Tak, dla 20% testów.

13.   Załącznik 4. poz.9  Czy Zamawiający dopuści analizator, który nie przechowuje odczynników na pokładzie, a w związku z tym nie zachodzi potrzeba chłodzenia odczynników?

Odp. Tak, tylko dla met. enzymoimunofluorescencyjnej i spełniający pozostałe zapisy specyfikacji.
14.   Załącznik 4. poz. 11. Czy Zamawiający dopuści analizator bez czujnika poziomu próbki w związku z bezpośrednią kontrolą operatora nad procesem dozowania materiału badanego?

Odp. Tak, tylko dla met. enzymoimunofluorescencyjnej i spełniający pozostałe zapisy specyfikacji.
15.   Załącznik 4. poz. 15. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana liczba opakowań była sumą uwzględniającą trwałość odczynników po otwarciu odczynnika na pokładzie analizatora zgodnie z oficjalna ulotką producenta dołączoną do oferty?

Odp. TAK – trwałość odczynników na pokładzie. Pakiet startowy na min. 100 ozn. TSH, TNI.

16.   Załącznik  4. poz. 23. Prosimy o uściślenie, które parametry mają być kontrolowane w programie międzynarodowej kontroli jakości?

Odp. Każdy parametr  dwa  razy w roku.

17.   Załącznik nr 4. poz. 8 Czy Zamawiający dopuści analizator, który oferuje wyszczególnione cechy wydruku wyników po podłączeniu analizatora do systemu informatycznego?

Odp. Tak, pod warunkiem, że do analizatora dostarczony zostanie do tego czasu komputer z oprogramowaniem dającym wymagany w specyfikacji wydruk.

18.   Załącznik nr 4, poz. 16 Czy Zamawiający dopuści analizator wymagający
manualnej dystrybucji próbki, a tym samym odstąpi od wymogu zawartego w punkcie 16?

Odp. Tak, tylko dla met. enzymoimunofluorescencyjnej

19.   Załącznik 3. Czy Zamawiający  dopuści zaoferowanie oznaczeń parametrów 
w pozycjach, 25, 26, 27, 28, na czytniku Elisa będącym przystawką do analizatora immunologicznego?

Odp. Dopuszcza się analizatory w pełni automatyczne / met. chemiluminescencja, enzymoimmunofluorescencja / lub wysyłka i odbiór do innego laboratorium na koszt wykonawcy (w przypadku wysyłki do innego laboratorium wymagane jest spełnienie warunków dot. wysyłki i odbioru wyniku opisanych w załączniku nr 3).

20. Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem  "bezpłatny pakiet startowy" w następujących Zadaniach ? :

- Zadanie I.1; Załącznik nr 2, pkt.29,

- Zadanie I.2; Załącznik nr 4, pkt. 15

- Zadanie nr 4; Załącznik nr 10, pkt 15

Odp. Zadanie I.1 Załącznik 2,pkt.29

Pakiet startowy. Aparat gotowy do pracy:

- Kalibratory

- Kontrole

- komplet elektrod

- odczynniki, ważność na pokładzie analizatora /na minimum 100 oznaczeń/: glukoza, kreatynina. bilirubina, CRP, cholesterol , AST, AMS

ZadanieI,2 Załącznik 4, pkt15

Dodatkowo dodaje się – odczynniki /na minimum 100 oznaczeń TSH, TNI/

Zadanie 4, Załącznik 10, pkt15

Dodatkowo dodaje się – odczynniki /na minimum 100 oznaczeń PT,APTT/

21. Czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna z zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  (błąd precyzji dla 99 percentyla stężeń u osób zdrowych nie większy niż 10% CV)?

Odp. Tak wymaga zgodnie z zaleceniami.

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pozycji 29 Załącznika nr 3- Formularz cenowy Zadanie nr 1.2?

Proponowany zapis pkt 29.: Dzierżawa analizatora (bez konieczności sumowania wszystkich materiałów zużywalnych z dzierżawą!); Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie i wycenę w formularzu cenowym Zał. nr 3,  koniecznych dla pracy oferowanych analizatorów  materiałów zużywalnych obok kalibratorów i kontroli odpowiednio do ilości podanych oznaczeń?

Sumowanie materiałów zużywalnych z dzierżawą znacznie zawyży wartość oferty a poniesione koszty nie będą adekwatne do faktycznie zużytej ilości materiałów.

Odp. W pkt.29

W tabeli dzierżawa należy tak wyliczyć wysokość dzierżawy aby zawierała wszystkie akcesoria, które związane są bezpośrednio z praca analizatora a wymagane są przy usuwaniu awarii i przeglądach aparatu np. węże, filtry, lampy, dodatkowe kalibratory itp. a w odrębnej tabeli dodatkowej / opis jak do odczynników/  należy umieścić kalibratory, kontrole, mat. zużywalne wymagane do wykonania testów typu. końcówki kubki, itp.

23. Prosimy o zmianę w Załączniku nr 3, Zadanie nr I, nagłówka na:

“2. Dostawa odczynników z zakresu immunodiagnostyki wraz z dzierżawą DWÓCH ANALIZATORÓW”

Odp. Zamawiający zmienia zapis na dwóch analizatorów.

24. Dotyczy Załącznika nr 3- Formularz cenowy Zadanie nr I.2.

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości oznaczania wybranych testów poza głównym analizatorem immunodiagnostycznym, czy Zamawiający wyrazi zgodę by parametr z pozycji 24.( tj D-dimery w ilości 900 oznaczeń w ciągu 3 lat)  został wyceniony wraz z D-dimerami w pozycji nr 42 Załącznika nr 1- Formularz cenowy Zadanie I.1

Odp. Prosimy o wycenę w załączniku nr 1 i 3 z ewentualnym oznaczeniem, na którym analizatorze pozycja 24 z załącznika nr 3 będzie wykonywana.

25. Dotyczy Załącznika nr 3- Formularz cenowy Zadanie nr I.2.

Prosimy o modyfikację opisu kolumny zatytułowanej „Cena jedn.opak.netto/cena miesięcznej dzierżawy” na: „Cena jednego opakowania netto”

oraz o modyfikację opisu kolumny zatytułowanej „cena 1 op.brutto/cena miesięcznej dzierżawy” na: „Cena jednego opakowania brutto”

Odp. Wyrażamy zgodę na modyfikację opisu kolumn. A do kolumny opisanej ,,Ilość oznaczeń z 1 op. uwzględniając trwałość odczynników na pokładzie analizatora.

26. Dotyczy Załącznika nr 3- Formularz cenowy Zadanie nr I.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę,  aby dla testów wykonywanych okresowo i w mniejszych ilościach (do 600 ozn. rocznie), gdzie nie jest konieczne przechowywanie odczynników na pokładzie aparatu, skalkulować ich ilość zgodnie z terminem ważności odczynników na opakowaniu określonym przez producenta?

Odp. Tak, ale uwzględnić konieczną  kalibrację i kontrolę  analiz (dołączyć szczegółowy opis).

27. Załącznik nr 2- Parametry analizatora Zadanie nr I.1 pkt 10.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia stacji wody do każdego z oferowanych analizatorów biochemicznych?

Odp. Tak

28. Załącznik Nr 1- Formularz Cenowy Zadanie I.1, poz.9

Czy Zamawiający zgodzi się na oznaczanie parametru UIBC zamiast TIBC. Wynik dla parametru TIBC wyliczany jest automatycznie na analizatorze, używając do wyliczeń wyników z oznaczeń UIBC i Fe.

Odp. Tak.

29. Załącznik Nr 1- Formularz Cenowy Zadanie I.1, poz.27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wykreślenie pozycji nr 27 tj. Ca 2+ z tabeli cenowej, a uwzględnienie tego parametru w Zadaniu nr 3, gdzie jest on również wymagany? Ca 2+ rutynowo oznaczany jest na analizatorach RKZ, a jedynymi analizatorami biochemicznymi dostępnymi na rynku, które mają możliwość oznaczania Ca2+ są analizatory typu Kone oferowane m.in. przez firmę BioMerieux.

Odp. Pozycja 27 z załącznika nr 1 zostaje wykreślona i nie należy jej uwzględniać.

30. Załącznik nr 15- wzór umowy, §4 pkt. 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie towaru przez firmę kurierską?

Odp. Tak.

31. Załącznik nr 15- wzór umowy, §4 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dostarczanego towaru na 6 m-cy?

Odp. Tak.

32. Załącznik nr 15- wzór umowy, §4 pkt. 10.

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zaoferowania analizatorów nowych jak i używanych, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w pkt. 10, na:  „Wykonawca gwarantuje, że przedmiot jest wolny od wad”

Odp. Zamawiający zmienia zapis na następujący - Wykonawca gwarantuje, że przedmiot jest nowy i wolny od wad przypadku analizatora rok prod. 2009, natomiast w przypadku analizatora rok prod. min. 2006 Wykonawca gwarantuje, że przedmiot jest wolny od wad.

33. Załącznik nr 15- wzór umowy, §6 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu ubezpieczenia analizatorów przez Wykonawcę?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

34. Załącznik nr 15- wzór umowy, §7 pkt. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy tak by przyjął on brzmienie: „za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości niedostarczonej części umowy za każdy dzień zwłoki”?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

35. Załącznik nr 15- wzór umowy, §7 pkt. 1c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary do 10% wartości umowy?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

36. Prosimy o sprecyzowanie oczekiwanego  czasu przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii analizatorów, Zamawiający w Załączniku nr 11 (warunki serwisu) pkt 3. określił ten czas na 24 godziny, natomiast w Załączniku nr 18 (wzór umowy) § 6 pkt. 6 wymaga nie przekroczenia 12 h. Prosimy o zmianę czasu dojazdu  na min. 24 godziny, uwzględniając odległość serwisu od Zamawiającego i realne warunki pracy serwisu.

Odp. Czas przyjazdu od chwili zgłoszenia 24h , czas naprawy od chwili zgłoszenia 36h

37. Zapis w pkt. 3 Załącznika nr 11 - czas przystąpienia do naprawy max 24 godziny od chwili zgłoszenia, wyklucza zapis w pkt. 7 Załącznika nr 11, tj. usunięcie naprawy w ciągu 24 godzin.

Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 7 Załącznika nr 11 i §6 pkt. 8 Załącznika nr 18 na: usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia, a w  przypadku kłopotów z usunięciem awarii w tym czasie, oznaczanie parametrów na adekwatnym sprzęcie u innego wykonawcy na koszt oferenta.

Odp. Czas przyjazdu od chwili zgłoszenia 24h , czas naprawy od chwili zgłoszenia 36h

38. Załącznik nr 15- wzór umowy,

Prosimy o modyfikację wzoru umowy poprzez dostosowanie kolejności paragrafów, numeracja pomija §5.

Odp. Zamawiający poprawia numerację paragrafów w umowie zamieniając paragraf 6 na 5 i kolejne odpowiednio wg numeracji.

39. Załącznik nr 2- Parametry analizatorów Zadanie I.1., pkt17

Załącznik nr 4- Parametry analizatora Zadanie I.2, pkt 25

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia, potwierdzenia wymogu klimatyzowania pomieszczenia dla prawidłowego funkcjonowania analizatorów? Prosimy o podanie kubatury pomieszczeń, celem oszacowania wymogów dla oferowanego urządzenia klimatyzacyjnego.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia w Zadaniu I dwóch urządzeń klimatyzacyjnych (dodać szczegółowy opis). Kubatura pomieszczeń 8mx8mx3m.

40. Dotyczy formularzy cenowych wszystkich pakietów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobne wyliczenie dzierżawy, a wyliczenie materiałów zużywalnych zostałoby dodane do tabeli z kalibratorami i kontrolami?

Uzasadnienie: Materiały zużywalne posiadają różne stawki VAT, zatem nie można ich wycenić w jednej pozycji.

Odp. Wyrażamy zgodę na dodanie do tabeli z kalibratorami i kontrolami materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania oznaczeń typu końcówki , kubki, natomiast należy tak wycenić dzierżawą aby przy wymaganych  przeglądach zamawiający nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z zakupem akcesoriów wymagających okresowej wymiany do prawidłowej pracy analizator np. węże, filtry, lampy, statywy, pojemniki odczynnikowe itp.

41. Dotyczy zadania nr 1 formularza cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stworzenie oddzielnej tabeli cenowej zawierającej pozycje z kalibratorami, kontrolami i materiałami zużywalnymi, a tym samym pominięcie ww. pozycji w kolumnie 4 formularza cenowego?

Uzasadnienie: w kolumnie nr 4 Zamawiający wymaga podanie nazwy handlowej oferowanego produktu- odczynnika / mat. zużywalnego, a w kolejnych kolumnach opisu parametrów i ich wyceny. Takie skonstruowanie tabeli powoduje znaczne zawyżenie wartości oferty. Np. w wielu przypadkach oznaczeń stosowane są multikontrole i nie ma konieczności oferowania pełnych opakowań zestawu dla poszczególnych parametrów, co jest narzucone w zaproponowanej przez Zamawiającego tabeli.

Odp. Z Formularza cenowego załącznik nr 1 w kolumnie nr 4 wykreśla się zapis materiały zużywalne. Obowiązuje tu zapis odp. na pytanie 40.

42. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatorów w terminie 21 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

43. Czy Zamawiający dopuści oznaczenie BNP zamiast  NT-proBNP?

Firma Abbott jest jedną z czterech firm na świecie oferujących immunochemiczne metody oznaczania BNP dopuszczone do stosowania przez FDA.

W wytycznych amerykańskiej National Academy of Clinical Biochemistry z 2007 roku dotyczących stosowania markerów biochemicznych w diagnostyce niewydolności serca, opublikowanych w Circulation (Circulatiom 2007; 31 July) stwierdzono, że dostępne na rynku metody oznaczania peptydów natriuretycznych  (zarówno BNP jak i  NT-proBNP) mają wystarczającą jakość diagnostyczną i prognostyczną w diagnostyce niewydolności serca. Na podstawie tych wytycznych, jak również innych publikacji, w tym najnowszego systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego różnych metod oznaczania peptydów natriuretycznych (Clin Chem  2007;53:5;813 – 822, Open Hart Failure Journal 2009; 2,6-17) można przyjąć, że charakterystyka diagnostyczna oznaczeń BNP i NT-proBNP jest praktycznie taka sama.

Odp. Tak, pkt.23 załącznika nr3 –BNP lub NT-proBNP

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania kwasu foliowego o czasie otrzymania pierwszego wyniku dłuższym niż 40 minut i wynoszącym 42 minuty?

Odp. Tak, dla 20% testów wyszczególnionych w załączniku nr 3.

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów immunochemicznych, w których krzywe kalibracyjne nie są zapisane w kodzie kreskowym odczynnika, a na zewnętrznym nośniku – płycie CD? Przy założeniu, że spełniony jest warunek ich automatycznego wczytywania do analizatora (w postaci podstawowej, modyfikowanej przy każdej kalibracji).

Odp. Tak ,wyrażamy zgodę

46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia punktu 7 parametrów dodatkowych – ocenianych dot. analizatorów immunochemicznych z postaci:

„Jednorazowe końcówki zabezpieczające przed carry-over”   do postaci:

„Jednorazowe końcówki zabezpieczające przed carry-over lub inna technologia ograniczająca efekt przeniesienia do poziomu nieznaczącego analitycznie, czyli do wartości <0,1 ppm (podać wykorzystaną metodę)”.

Odp. Dopuszczam zaoferowanie takich końcówek ale ocena jakości pozostaje bez zmian.

47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów biochemicznych nie      posiadających oprogramowania operatorskiego w języku polskim? Przy założeniu, że cała dokumentacja dotycząca analizatora i testów (pełna instrukcja obsługi, procedury konserwacji wraz z komunikatami błędów, ulotki odczynnikowe) są w języku polskim.

Odp. Nie.

48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów biochemicznych niewykorzystujących kuwet jednorazowych, a wielorazowe szklane kuwety myte? Przy założeniu, że proces mycia kuwet jest całkowicie zautomatyzowany, odbywa się w analizatorze i w żaden sposób nie angażuje operatora. Dodatkowo analizator kontroluje stan czystości każdej kuwety przed pomiarem, co wyklucza możliwość użycia kuwety, której stan mógłby mieć negatywny wpływ na odczyt.

Odp. Tak.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów biochemicznych posiadających na pokładzie lodówkę odczynnikową, lecz nieposiadających chłodzenia kalibratorów i kontroli?

Odp. Tak.

50. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów (głównie pojemność w litrach) wymaganej przez zamawiającego w Zadaniu I.2 lodówki.

Odp. Minimalna pojemność netto 260 l

51. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie o 7 dni później terminu składania  ofert w ww postępowaniu.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 20 stycznia 2010 roku godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności za odczynniki  i materiały zużywalne z 90 na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT?

Odp. Nie. Zapisy pozostają bez zmian.

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności odczynników (dot. części immunochemicznej) z 12 na min. 4 miesiące?

Odp. Nie.

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatorów z 14 na 21 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Nie zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

55. Czy w związku z zastosowaniem w oferowanym analizatorze technologii kwarcowych kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku charakteryzujących się wysoką jakością, trwałością i dożywotnią gwarancją, kuwet które po każdym cyklu są dwukrotnie myte detergentem, a następnie czterokrotnie płukane (przy pełnym obciążeniu analizatora zapotrzebowanie na wodę wynosi do 20l/h) Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe rozwiązanie?

Pragniemy ponadto nadmienić, iż zastosowanie powyższej technologii gwarantuje wysoką jakość badań biochemicznych co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów międzylaboratoryjnych (program centralny i powszechny) prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, publikowanych w czasopiśmie Diagnostyka Laboratoryjna.

Odp. Tak, dopuszczamy taką możliwość.

56. Czy zdaniem Zamawiającego tryb Pauza, w którym następuje wstrzymanie pipetowania odczynników i próbki stanowi tryb pracy analizatora?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do oznaczania UIBC i triage BNP?

Odp. Tak dopuści taką możliwość

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie min. 80% zestawów odczynnikowych (pomijając testy z poz. 21,24,25,26,27,28), których szybkość otrzymania pierwszego wyniku wynosi do 40 minut ?

Odp. Tak dopuści taką możliwość

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczanie D-dimerów na analizatorze biochemicznym?

Odp. Tak dopuści taką możliwość

60. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wartości krzywej kalibracyjnej zawarte w karcie danego kalibratora wczytywane są przy pomocy skanera?

Odp. Tak, dopuszczam.

61. Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

a. wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt (odczynnik) zmodyfikowany, udoskonalony.

Odp. W § 11 wzoru umowy istnieje taki zapis.

62. Dot. VI A.4. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ocena jakości” w wykazie oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Prosimy o doprecyzowanie tego punktu.

Odp. Wypełnione załączniki z opisem punktacji analizatorów w zadaniu nr 1.

63. Działając na podstawie art. 38 ust 1 i ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.01.2010.

Odp. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 20 stycznia 2010 roku godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

64. Dotyczy: zadanie nr 3 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora RKZ – załącznik nr 8 – wymagania dotyczące analizatora RKZ – pkt 8 tabeli – „Możliwość współpracy z dowolną laboratoryjną siecią komputerową w standardzie ETHERNET- dwukierunkowy interfejs (wykonawca udostępni bezpłatnie parametry interfejsu)”.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością wpięcia do laboratoryjnej sieci informatycznej poprzez port RS 232 (protokół ATSM) z jednokierunkowym interfejsem?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

65. Dotyczy: zadanie nr 3 – dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora RKZ – załącznik nr 8 – wymagania dotyczące analizatora RKZ – pkt 22 tabeli – „Objętość próbki ok. 70 ul”.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu, w którym pomiar wszystkich wymaganych parametrów wymaga obj. próbki jedynie 95 ul?

Odp. Tak. Pkt. 22 uzyskuje brzmienie - Objętość próbki do oznaczenia wszystkich wymaganych  parametrów 95 ul.

66. Dotyczy: zadanie nr 2 – dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu – załącznik nr 6 – opis parametrów wymaganych aparatu zadanie II – pkt 8 tabeli – „Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją: imię i nazwisko pacjenta, pesel wartości referencyjne, data i czas analizy nr próbki.”

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści, aby PESEL oraz wartości referencyjne były wprowadzane z poziomu dostarczonego oprogramowania zewnętrznego?

Odp. Tak - Dostarczyć komputer z oprogramowaniem umożliwiający taki wydruk.

67. Dotyczy: zadanie nr 2 – dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu – załącznik nr 6 – opis parametrów wymaganych aparatu zadanie II – pkt 20 tabeli – „Możliwość współpracy z analizatorem osadu moczu”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ofertę na analizator bez możliwości współpracy z analizatorem osadu moczu?

Odp. Tak, dopuszcza przez możliwość przyłączenia analizatora  poprzez system informatyczny.

68. Dotyczy: zadanie nr 2 – dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu – załącznik nr 6 – opis parametrów wymaganych aparatu zadanie II – pkt 21 tabeli – „Wymagana czułość dla białka –poniżej 20 mg/dl, dla glukozy -40 mg/dl.”

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu przetargowym firmę oferującą wysokiej jakości paski spełniające wszystkie wymogi diagnostyki laboratoryjnej in vitro oraz siwz charakteryzujące się czułością pola dla glukozy 75 mg/dl i dla białka 15-30 mg/dl?

Odp. Tak Pkt.21 Uzyskuje brzmienie – Wymagana czułość dla białka15-30 mg%, dla glukozy do 75 mg%.

69. Dotyczy: zadanie nr 2 – dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu – załącznik nr 6 – opis parametrów wymaganych aparatu zadanie II – pkt 27 tabeli – „Automatyczna kalibracja.”

Prosimy o doprecyzowanie, czy pod pojęciem automatycznej kalibracji Zamawiający rozumie aparat kalibrujący się w pełni automatycznie, bez użycia pasków kalibracyjnych, standardowych i wpisywania kodów?

Odp. kalibracja np. przy pomocy wewnętrznych pasków kalibracyjnych.

70. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego odczynniki 
z możliwością wykorzystywania także do pracy manualnej, za wyjątkiem odczynnika do oznaczania d-dimera?

Odp. Tak, dopuszczam.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy