|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na zakup autoklawu parowego 
z opcją sterylizacji płynów ze stacją uzdatniania wody.

Do dnia 21 lipca 2010 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa serwisowa

§ 2 punkt 8.

„Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni. Gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego nieodpłatnie, na czas naprawy, urządzenie zastępcze realizującego funkcje urządzenia naprawianego. 
W przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………………… za każdy dzień zwłoki.”

Sterylizator jest urządzeniem produkowanym pod  konkretne zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Po instalacji sterylizator  wymaga odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego a następnie Urząd rejestruje konkretny numer fabryczny oraz użytkownika czyli Szpital. Niemożliwym jest nawet w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 5 dni, aby jakikolwiek Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze na czas naprawy.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten zapis.

2. Zamawiający w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) punkt 3 informuje, że nie dopuszcza wykonania nawet części zamówienia podwykonawcom. W związku z tym prosimy o zmianę SIWZ na zapis dopuszczający podwykonawstwo w zakresie montażu, uruchomienia, szkolenia personelu oraz serwisowania sterylizatora parowego albo stacji uzdatniania wody.

Zamawiający żąda od Wykonawców zaoferowania dwóch różnych urządzeń: sterylizatora parowego oraz stacji uzdatniania wody (SUW). Nasza firma, która jest wyspecjalizowana m.in. w produkcji SUW nie może złożyć ważnej oferty, ponieważ nie produkuje sterylizatorów ani nie posiada stosownej autoryzacji do wykonania montażu, uruchomienia, szkolenia personelu oraz serwisowania. Zawarcie konsorcjum również jest utrudnione poprzez krótki czas jaki został Wykonawcom na złożenie ofert, który uniemożliwia znalezienie odpowiedniego partnera. Dlatego uważamy, że zmiana tego zapisu zwiększy liczbę ofert i poprawi konkurencyjność ww. postępowania. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych posługiwanie się podwykonawcami przez Wykonawcę nie wpływa na zakres jego odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Uważamy zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP, że Zamawiający powinien korzystać z dyspozycji przepisu art. 36 ust. 5 (ustawy Prawo zamówień publicznych), a tym samym wyłączać dopuszczalność uczestnictwa podwykonawców w realizacji określonej części zamówienia publicznego tylko w tych przypadkach, gdy jest to uzasadnione charakterem tej części zamówienia oraz pewnością, iż tylko indywidualne cechy wybranego wykonawcy zapewnią jego właściwe wykonanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie montażu, uruchomienia, szkolenia personelu oraz serwisowania sterylizatora parowego albo stacji uzdatniania wody oraz wykonania prac adaptacyjnych.

W przypadku podania w ofercie podwykonawcy dodany zostanie w Umowie §  (dot. w przypadku podania w ofercie podwykonawców), o następującej treści:

## Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części prac.

## Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie: ………………………

## Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą 
z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy