|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę materiałów szewnych na potrzeby szpitala

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z póź. zm.) w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert zawiadamia, że:

- Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 12.

Zamawiający wymagał w Zadaniu nr 1 zaoferowania szwów syntetycznych, wchłanianych w czasie 56-70 dni wykonanych z poliglaktyny, podtrzymywanie tkankowe: 75 % po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach oraz 25% po 4 tygodniach.

Oferent natomiast w ofercie podał następujący opis, który nie odpowiada treści SIWZ: 
- całkowite wchłanianie szwu 60-70 dni.

- około 75% po 14 dniach,

- około 50 % po 21 dniach

- około 25 % po 28 dniach.

Szwy opisane w zadaniu nr 1 stosowane są przy zabiegach onkologicznych i przy zastosowaniu implantów. Szwy muszą spełniać wymagania opisane przez Zamawiającego. Określenie około jest co najmniej nieprecyzyjne i nie potwierdza zachowania parametrów podanych w SIWZ. Zamawiający nie może stosować szwu, który nie gwarantuje bezpiecznego wykonania zabiegu, a określenie około w przypadku wchłaniania szwu tego bezpieczeństwa nie gwarantuje.

Natomiast szwy zaoferowane w zadaniu nr 12 posiadają następującą niezgodność z opisem SIWZ:

- całkowite wchłanianie szwu 60-70 dni, przy wymaganym 56-70 dni.

Ponadto w zaoferowanym szwie zła adaptacja węzła. Nitka trudna do skorygowania podczas prowadzenia węzła.

Z tych względów Ofertę Przedsiębiorstwa YAVO nie spełnia wymogów określonych 
w SIWZ i należało ją odrzucić w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 12.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".