|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu laparoskopowego

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z póź. zm.) w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert zawiadamia, że:

- Oferta Nr 3 Covidien Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w zakresie zadania nr 15.

Zamawiający wymagał dostarczenia próbek. Po przetestowaniu zaoferowanej przez firmę Covidien próbki w zakresie zadania nr 15 Zamawiający stwierdził:

Uszczelka materiałowa w trokarze ulega rozerwaniu przy przejściu klipsownicy z klipsem przez trokar resztki uszczelki osiadają naklipsownicy, co jest niepożądane w trakcie wykonywaniu zabiegu. Rozerwana uszczelka nie trzyma odmy.

Z tych względów Ofertę Covidien Polska Sp. z o.o. nie spełnia wymogów określonych 
w SIWZ i należało ją odrzucić w zakresie zadania nr 15.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".