## Ogólne implanty
Pakiet 21
Zadanie nr 1 -System płytek LPC do zespolenia kości.
L.p. | Nazwa | J. m. | Wielkość dwuletniego zamówienia | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto | Numer katalogowy
1 | Płytka blokujaco-kompresyjna 3,5 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 4 do 12, długość od 59 do 163 mm. Płytka stalowa | szt | 8
2 | Płytka blokujaco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5mm, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 5 do 22, długość od 70 do 315 mm. Płytka stalowa | szt | 8
3 | Płytka stalowa blokujaco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 24, długość od 44 do 440 mm | szt | 8
4 | Płytka stalowa blokujaco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 6 do 24, długość od 116 do 440 mm | szt | 8
5 | Płytka blokująco - kompresyjna 3,5 do nasady bliższej kości ramiennej, W płytce otwory dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), drugi otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki Adaptacja do złamań bliższej nasady kości ramiennej, razem z kompleksowymi złamaniami – dzięki 9 otworom skierowanym w różnych kierunkach Otwory 2 mm do opierścienienia kości. Anatomiczny kształt zapewniający zapewnia dobre rozłożenie sił mocujących płytkę śrubami. Optymalne rozmieszczenie śrub i zamocowanie ich w gąbczastej kości głowy kości ramiennej. Anatomicznie dopasowane kontury , płytka zaokrąglona o grubości 2.5 mm. Materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5mm. Od 3 do 12 otworów w części dalszej. Długość od 90 do 268 mm. | szt | 8
6 | Płytka blokujaco-kompresyjna 3,5 do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, grzbietowa, skośna, oddzielnie do prawej i lewej kończyny, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, materiał stal. Ilość otworów w części dalszej od 3 do 5, długość od 52 do 74 mm | szt | 8
7 | Płytka blokujaco-kompresyjna 3,5 do nasady dalszej kości promieniowej, w kształcie litery T, dloniowa, podgięta, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, materiał stal. Ilość otworów w części dalszej od 3 do 6, długość od 50 do 78 mm | szt | 8
8 | Płytka stalowa blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości udowej, materiał stal. Otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych. Płytki prawe i lewe. Ilość otworów w części dalszej: 5,7,9,11 i 13. Długość od 156 do 316 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasive. Śruby korowe i blokowane 4,5/5,0 | szt | 5
9 | Plytka stalowa blokujaco - kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej, materiał stal. Otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych. Płytki prawe i lewe. Ilość otworów w części dalszej: 5,7,9,11 i 13. Długość od 140 do 300 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasive. Śruby korowe i blokowane 4,5/5,0 | szt | 5
10 | Płytka stalowa blokująco - kompresyjna do nasady bliższej kości podudzia, materiał stal, płyta L podtrzymująca.Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 6 otworów w części dalszej. Długość od 69 mm do 117 mm. | szt | 8
11 | Płytka stalowa blokująco - kompresyjna do nasady bliższej kości podudzia zakładana z dostępu bocznego, materiał stal, Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 4.5/5.0. Płytki prawe i lewe od 4 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 82 mm do 262 mm | szt | 5
12 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia zakładana z dostępu przyśrodkowego, materiał stal, Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2.7/3,5 oraz kompresyjnych 3.5mm. Płytki prawe i lewe, od 4 do 14 otworów w części dalszej, w długościach od 117 mm do 252 mm. | szt | 5
13 | Płytka blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramienia, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2.7/3.5 i śrub kompresyjnych 3,5. Płytki prawe i lewe zakładane z dostępu grzbietowo- przyśrodkowego. Ilość otworów w części dalszej 3-14 w długościach 65-208 mm. | szt | 8
14 | Płytka blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramienia, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2.7/3.5 i śrub kompresyjnych 3,5. Płytki prawe i lewe zakładane z dostępu bocznego. Ilość otworów w części dalszej 3-14 w długościach 59-201 mm. | szt | 8
15 | Płyta stalowa do nasady dalszej kości piszczelowej, rekonstrukcyjna, typu "Pylon", z pojedynczymi nagwintowanymi otworami z możliwością zastosowania również śrub korowych. Płyta prawa i lewa długości 69 i 76 mm z 15 otworami i 2 przedłużeniami płyty umożliwiającymi odpowiednie dogięcie płyty do kości. Grubość płyty 1.3 mm. Śruby blokowane 3,5 oraz korowe 2,7 i 3,5. | szt | 5
16 | Płyta stalowa piętowa krzyżykowa z 7 lub 9 otworami blokująco- kompresującymi w części bliższej i 17 otworami blokującymi w części dalszej. Możliwość docięcia płyty do warunków anatomicznych. Śruby blokujące 2.7/3.5 mm, śruby korowe 2.7/3.5 mm. | szt | 5
17 | Śruby stalowa do blokowania w płytce 3.5 mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość 10-60 mm | szt | 350
18 | Śruby stalowa do blokowania w płytce 5.0 mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość 14-90 mm | szt | 200
19 | Śruby stalowa korowa 3.5 mm, samogwintująca, długość 10-110 mm | szt | 350
20 | Śruby stalowa korowa 4.5 mm, samogwintująca, długość 14-140 mm | szt | 200
21 | Śruby stalowe do blokowania w płytce 2.7mm (głowa 2.4 mm), samogwintująca, gwintowana główka, długość 6-30 mm | szt | 100
Ogółem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany utworzyć na terenie siedziby zamawiającego skład konsygnacyjny/bank implantów, zawierający pełny asortyment rozmiarów zamówionych wszczepów
Na czas trwania umowy wymagane jest udostęnienie kompletnego instrumentarium, podwójne zabezpieczenie implantów we wskazanym asortymencie i rozmiarach
Uzupełnienie zużytych implantów - w ciągu 48 godzin od przekazania protokołem zużycia.
Zadanie nr 2 - Stalowe płyty blokująco-kompresyjne z podwójnymi otworami, częściowo gwintowanymi, umożliwiającymi użycie śrub korowych
lub blokujących, zakładanych z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające
zaślepek/przejściówek.
L.p. | Nazwa | J. m. | Wielkość dwuletniego zamówienia | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto | Numer katalogowy
1 | Płytka blokujaco-kompresyjna 3,5 mm do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo-obojczykowego. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych jak i blokowanych w płytce. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Implant stalowy z anatomicznym ugięciem 12o ułatwiającym jego założenie. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Płytki prawe i lewe w rozmiarach od 4 do 7 otworów oraz o 3 głębokościach haków: 12,15 i 18 mm | szt | 15
2 | Płytka stalowa anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3,5 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych i blokowanych w płytce. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Płytki prawe i lewe od 6 do 8 otworów | szt | 10
3 | Płytka stalowa anatomicznie dogięta, blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, 3,5 mm z bocznym przedłużeniem na śruby blokujące 2.4 mm. Płytka posiadająca podwójne otwory, częściowo gwintowane, umożliwiające założenie zarówno śrub korowych i blokowanych w płytce. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Płytki prawe i lewe od 3 do 8 otworów | szt | 6
4 | Płytka stalowa prosta rekonstrukcyjna 3.5 mm do miednicy, niskoprofilowa, wysokość płty 3,7 mm, szerokość 10,1 mm, posiadająca otowry gwintowane, umożliwiające założenie albo śrub blokowanych w płytce albo śrub korowych. Sruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty od 3 do 20 otworów w długościach odpowiednio od 39 do 260 mm | szt | 3
5 | Płytka stalowa 3,5 mm do zespoleń spojenia łonowego, niskoprofilowa, wysokość płyty 3,7 mm, szerokość 10,1 mm, krzywizna 60 mm, posiadająca otwory gwintowane, umożliwiające założenie albo śrub blokowanych w płytce albo śrub korowych. Śruby gwintowane zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty od 4 do 6 otworów w długościach odpowiednio od 57 do 78 mm | szt | 3
6 | Ppłyta stalowa 3,5 mm, zakrzywiona, do miednicy, krzywizna 88 mm, niskoprofilowa, wysokość płyty 2,7 mm, szerokość 10,2 mm z otworami na śruby korowe, ilość otworów od 6 do 16, długość odpowiednio od 78 mm do 208 mm | szt | 3
7 | Płyta stalowa 3,5 mm, zakrzywiona, do miednicy, krzywizna 108 mm, niskoprofilowa, wysokość płyty 2,7 mm, szerokość 10,2 mm z otworami na śruby korowe, ilość otworów od 6 do 16, długość odpowiednio od 78 mm do 208 mm | szt | 3
8 | Płyta stalowa 3,5 mm, zakrzywiona w kształcie litery J, prawa i lewa, do miednicy wysokość płyty 3,7 mm, szerokość 10,1 mm, krzywizna 88 mm; z otowrami gwintowanymi umożliwiającymi założenie śrub blokowanych w płytce przy użyciu dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania; ilość otworów od 10 do 16 w długościach odpowiednio od 130 mm do 208 mm | szt | 3
9 | Płytka blokująco-kompresyjna 3,5 mm prosta wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 4 do 12, długość od 59 do 163 mm. | szt | 20
10 | Płytka blokujaco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5mm, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 5 do 22, długość od 70 do 315 mm. Płytka stalowa | szt | 10
11 | Płytka stalowa blokujaco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 24, długość od 44 do 440 mm | szt | 8
12 | Płytka stalowa blokujaco-kompresyjna 4,5/5,0 mm prosta, szeroka, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów od 6 do 24, długość od 116 do 440 mm | szt | 3
13 | Płytka blokująco - kompresyjna 3,5 do nasady bliższej kości ramiennej, W płytce otwory dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), drugi otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki Adaptacja do złamań bliższej nasady kości ramiennej, razem z kompleksowymi złamaniami – dzięki 9 otworom skierowanym w różnych kierunkach Otwory 2 mm do opierścienienia kości. Anatomiczny kształt zapewniający zapewnia dobre rozłożenie sił mocujących płytkę śrubami. Optymalne rozmieszczenie śrub i zamocowanie ich w gąbczastej kości głowy kości ramiennej. Anatomicznie dopasowane kontury , płytka zaokrąglona o grubości 2.5 mm. Materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5mm. Od 3 do 12 otworów w części dalszej. Długość od 90 do 268 mm. | szt | 15
14 | Płytka stalowa blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości udowej, materiał stal. Otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych. Płytki prawe i lewe. Ilość otworów w części dalszej: 5,7,9,11 i 13. Długość od 156 do 316 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasive. Śruby korowe i blokowane 4,5/5,0 | szt | 9
15 | Plytka stalowa blokujaco - kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej, materiał stal. Otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych. Płytki prawe i lewe. Ilość otworów w części dalszej: 5,7,9,11 i 13. Długość od 140 do 300 mm. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasive. Śruby korowe i blokowane 4,5/5,0 | szt | 10
16 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia , materiał stal, płyta L podtrzymująca, Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5mm. Płytki prawe i lewe, od 3 do 6 otworów w części dalszej. Długość od 69 mm do 117 mm. | szt | 10
17 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia, zakładana z dostępu bocznego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 4.5/5.0.. Płytki prawe i lewe, od 4 do 14 otworów w części dalszej w długościach od 82 mm do 262 mm. | szt | 10
18 | Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia, zakładana z dostępu przyśrodkowego, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2.7/3.5 oraz kompresyjnych 3,5 mm. Płytki prawe i lewe, od 4 do 14 otworów w części dalszej w długościach od 117 mm do 252 mm. | szt | 10
19 | Płytka X do halluksów Płytka stalowa X do osteotomii palucha koślawego, blokująca, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane , Śruby blokujące śr. 2,4 /2,7 mm, dł. 6-60 mm, ; rozmiary: Mała 18x12 mm, średnia 24x14 mm, duża 30x14 mm Komplet : płytka + ostrze | szt | 8
20 | Płytka blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramienia, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2.7/3.5 i śrub kompresyjnych 3,5. Płytki prawe i lewe zprzednioboczne. Ilość otworów w części dalszej 3-14 w długościach 65-208 mm. | szt | 8
21 | Płytka blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramienia, materiał stal. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 2.7/3.5 i śrub kompresyjnych 3,5. Płytki prawe i lewe zakładane z dostępu bocznego. Ilość otworów w części dalszej 3-14 w długościach 59-201 mm. | szt | 10
22 | Płyta stalowa do nasady dalszej kości piszczelowej, rekonstrukcyjna, typu "Pylon", z pojedynczymi nagwintowanymi otworami z możliwością zastosowania również śrub korowych. Płyta prawa i lewa długości 69 i 76 mm z 15 otworami i 2 przedłużeniami płyty umożliwiającymi odpowiednie dogięcie płyty do kości. Grubość płyty 1.3 mm. Śruby blokowane 3,5 oraz korowe 2,7 i 3,5. | szt | 10
23 | Płyta stalowa piętowa krzyżykowa z 7 lub 9 otworami blokująco- kompresującymi w części bliższej i 17 otworami blokującymi w części dalszej. Możliwość docięcia płyty do warunków anatomicznych. Śruby blokujące 2.7/3.5 mm, śruby korowe 2.7/3.5 mm. | szt | 15
24 | Płyta blokowana zmiennokątowo (+/- 15 stopni od kąta prostego). W częsci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Płyty do osteotomii otwartego klina, z szerokością klina 0, 3, 4, 5, 6 i 7 mm | szt | 10
25 | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokująco-kompresyjnymi, płyta długa na śruby korowe i blokowane 2.7/2.4. Ilość otworów 10-14, długość płyty 100-140 mm. 4 otwory w głowie i 8-12 w trzonie | szt | 10
26 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otowry prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 - 0,8Nm, 3,5 - 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3.5) i samotnące/samogwintujące (3,5 mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty boczne o długości od 73 mm do 229 mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 5 otworów. | szt | 10
27 | Śruby stalowe do blokowania w płytce 5.0 mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość 14-90 mm | szt | 300
28 | Śruby stalowa korowa 4.5 mm, samogwintująca, długość 14-140 mm |  | 80
29 | Śruby stalowe do blokowania w płytce 3.5 mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość 10-95 mm | szt | 800
30 | Śruby stalowe korowa 3.5 mm, samogwintująca, długość 10-110 mm | szt | 250
31 | Śruby stalowe 2.7 (głowa 2.4 mm), samogwintująca z gwintowaną główką, blokujące w płycie zakładane z użyciem dynanometru zmniejszającego siłę dokręcania | szt | 100
Ogółem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany utworzyć na terenie siedziby zamawiającego skład konsygnacyjny/bank implantów, zawierający pełny asortyment rozmiarów zamówionych wszczepów
Na czas trwania umowy wymagane jest udostęnienie kompletnego instrumentarium, podwójne zabezpieczenie implantów we wskazanym asortymencie i rozmiarach
Uzupełnienie zużytych implantów - w ciągu 48 godzin od przekazania protokołem zużycia.
| OGÓŁEM PAKIET 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Pakiet 21A
Zadanie nr 1 - Płyty do wieloodłamowych złamań kości
L.p. | Nazwa | J. m. | Wielkość dwuletniego zamówienia | Cena jedn. netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto | Numer katalogowy
1 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane a także otwory gwintowane poprzez zaślepki do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty 86, 112, 150 mm; ilość otworów w części dalszej: 3,5,8. Stal. | szt. | 8
2 | Płyta blokuąco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 4,5 mm i śruby gąbczaste 6,5 mm. Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki o średnicy 5 mm do śrub blokowanych 5 mm. Długość płyty od 130 mm do 343 mm; ilość otworów w części dalszej: 4,6,8,10,12,14,16. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasice. Stal. | szt. | 6
3 | Płyta blokuąco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki o średnicy 4 mm do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 95 mm do 291 mm; ilość otworów w części dalszej: 2,4,6,8,10,12,14. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasice. Stal. | szt. | 6
4 | Płyta blokuąco-kompresyjna do nasady dalszej kości podudzia. Płyta prawa/lewa. Płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory blokowane poprzez zaślepki o średnicy 4 mm do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 94 mm do 250 mm; ilość otworów w części dalszej: 4,6,8,10,12,14,16. Możliwość założenia płytki w technice minimal invasice. Stal. | szt. | 6
5 | Płyta blokuąco-kompresyjna 4 mm prosta, wąska. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm śruby gąbczaste 4 mm oraz otwory blokowane poprzez zaślepki o średnicy 4 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20; długości płyt od 32 mm do 266 mm. Stal. Płyta blokuąco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm, wąska. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22; długości płyt od 48 mm do 264 mm. Stal. | szt. | 5
6 | Śruby korowe 3,5 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 20
7 | Śruby blokowane 4 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 20
8 | Śruby gąbczaste 4 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 15
Ogółem | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Wykonawca, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany utworzyć na terenie siedziby zamawiającego skład konsygnacyjny bank implantów, zawierający pełny asortyment rozmiarów zamówionych wszczepów
| OGÓŁEM PAKIET 21A | [5 empty] | 0 | 0 | 0