|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dzierżawa analizatora do posiewu krwi wraz z dostawą podłoży dla Laboratorium Mikrobiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Do dnia 08 marca 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie zapisu umownego  w § 4 ust. 1 i wprowadzi termin dostawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez  Zamawiającego?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 5 ust. 6 i 7 , formułując je  następujący sposób:„Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia awarii. W razie awarii trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy do czasu zakończenia naprawy aparatu uszkodzonego.”

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby  instrukcja obsługi aparatu , została dołączona do oferty w formie elektronicznej ewentualnie osobno w formie książkowej podpisana tylko  na pierwszej stronie ?

Odp. Tak.

2.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników do posiewu krwi 
z terminem ważności minimum 4 miesiące? Jeżeli tak, to prosimy o modyfikację zapisu 
w części III punkt 8 SIWZ (str 2) oraz w paragrafie 4 punkt 7 umowy.

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Tak.

3. Czy wobec wymogu podłączenia aparatu do LIS - punkt 10 "Parametrów aparatu" należy zaoferować drukarkę umożliwiającą wydruk wyników badań?

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający posiada komputer z licencją LIS do którego możliwe jest podłączenie aparatu?

Odp. Tak.

5. Czy w punkcie 7 w tabeli zapotrzebowania, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie "Podłoży jednofazowych  do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z krwi i jałowych płynów ustrojowych metodą manualną"?

Odp. Tak.

6. Z uwagi na konieczność sprowadzenia aparatu spoza kraju i wiążące się z tym procedury celne oraz wymóg przeprowadzenia kontroli serwisowej - przegląd "zerowy", czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę aparatu maksymalnie w ciągu 60 dni?

Odp. Tak.

Dotyczy projektu umowy:

7.§2 ust. 1 lit. a) tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie pojęcia „ubezpieczenie” i zmianę na „ubezpieczenie na czas transportu”?

Odp. Tak.

8.§2 ust. 1 lit. a) tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Koszty napraw awarii powstałych z winy Zamawiającego (niewłaściwe użytkowanie) obciążają Zamawiającego.”?

Odp. Tak.

9.§2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Strony ustalają niezmienność cen jednostkowych netto przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmienia się cena jednostkowa brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionego podatku VAT (aneks).”?

Odp. Tak.

10.§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy jako do 10 dni?

Odp. Tak.

11.§4 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie słowa „telefonicznie” słowem „faxem”?

Odp. Tak.

12.§5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 60 dni?

Odp. Tak.

13.§5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Koszty napraw awarii powstałych z winy Zamawiającego (niewłaściwe użytkowanie) obciążają Zamawiającego.”?

Odp. Tak.

14.§5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Czas przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii analizatora nie przekroczy 24 godzin w dni robocze”?

Odp. Tak.

15.§5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Usunięcie awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy wstawienie analizatora zastępczego o parametrach opisanych w załączniku do umowy.”?

Odp. Tak.

16.§6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za zwłokę w dostawie odczynników Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki,”?

Z uwagi na podzielny charakter świadczenia polegającego na dostawie odczynników (zgodnie z art. 379 § 2 k.c.) punktem odniesienia przy ustaleniu wysokości kary umownej powinna być wielkość danej konkretnej dostawy, której zwłoka, nieprawidłowa dostawa dotyczy. Ustalania wysokości kary umownej w oparciu o ogólną wartość całego kontraktu prowadzi do dysproporcji w świadczeniach stron. W wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r. V CSK 34/06, LEX nr 195426, Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „możliwość dochodzenia kary umownej nie jest wprawdzie uzależniona od wystąpienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania, jednakże ocena zaistniałej z tego powodu szkody nie pozostaje bez wpływu na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej”.

Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu opóźnianie w dostawie będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczana od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Szkoda powstała w ten sposób wynika z tej niedostarczonej konkretnej partii odczynników, nie dotyczy całości zobowiązania wykonawcy z tytułu zawartej umowy. Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/’2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela”

Przy określaniu wysokości kary umownej nie można pominąć charakteru umów zawieranych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Treść projektów umów określana jest z góry przez Zamawiającego, który ustala warunki zamówienia publicznego, Wykonawca zaś ma bardzo ograniczoną możliwość wpłynięcia na treść umowy (jedynie w postaci zapytania, na które Zamawiający może nie wyrazić zgody). W tym sensie projekt umowy ma charakter wzorca umownego, tj. umowy, na której treść Wykonawca nie ma wpływu w sposób równorzędny z Zamawiającym. W wyroku z dnia z dnia 25 maja 2007 r. I CSK 484/2006 Sądu Najwyższego - Izba Cywilna przedstawiła następującą tezę – „Nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej”. Mając powyższe na uwadze prosimy o zmianę treści projektu umowy zgodnie z zapytaniem.

Odp. Tak.

17.§6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie postanowienia: „Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 20% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem.”?

Odp. Nie.

18.§6 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? W przypadku uznania złożonej reklamacji, towar podlega wymianie na towar wolny od wad, a Zamawiający nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów. W związku z czym kara ta jest nieuzasadniona.

Nie można karać wykonawcę za samo złożenie reklamacji. Zamawiający określił procedurę jej rozpatrywania w projekcie umowy.

Odp. Nie.

19.§6 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w przypadku nieterminowego załatwienia reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki.”?

Odp. Nie.

20.§6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.”?

Odp. Nie.

21. do załącznika nr 2, Zapotrzebowanie na  podłoża do hodowli bakterii i grzybów drożdżopodobnych z krwi i jałowych płynów z jam ciała, pozycja 5 i 6.

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 i 6  do oddzielnego pakietu,  ponieważ  podłoża  te  nie  stanowią  asortymentu do aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych?  Dodatkowo pragniemy podkreślić,  iż podłoża  te posiada  w ofercie  jedynie  jedna  firma  na  rynku Polskim,  co ogranicza możliwość  ich  zaoferowania przez innych Wykonawców w postępowaniu przetargowym.

Odp. NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 5 i  6 z załącznika nr 2 ponieważ podłoża te są integralną częścią procedury posiewów krwi i płynów ustrojowych , ale dopuszcza możliwość zaoferowania produktów pochodzących od innego producenta niż aparat lub zamianę butelek do metody manualnej na jednofazowe zarówno tlenowe jak i beztlenowe podłoże. Jest to marginalna ilość butelek wykorzystywana przez prywatną Stację Dializ.

22. do załącznika nr 1 ,parametry aparatu pkt.2: „Pojemność od 60 do 120 miejsc pomiarowych.”

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu  o kompaktowych wymiarach  o  pojemności do 200 miejsc pomiarowych?

Odp. Tak – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu o pojemności 200 miejsc pomiarowych , przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów aparatu wymienionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.

23. do załącznika nr 1,parametry aparatu pkt.7: „Maksymalne wymiary aparatu: szerokość do 60 cm, głębokość do 60 cm i maksymalna wysokość 100cm (ograniczenia lokalowe)”

Czy zamawiający dopuści  możliwość  zaoferowania  analizatora  o  wymiarach  nie przekraczających: szerokość do 63,50 cm, głębokość do 86,4 cm.  Postawione  przez  Zamawiającego  wymagania  dotyczące  precyzyjnych   gabarytów  aparatu  umożliwiają  obecnie złożenie oferty   wyłącznie  jednego  Wykonawcę.

Odp. NIE – Zamawiający nie sprecyzował precyzyjnie gabarytów aparatu, a jedynie podał jego maksymalne wymiary, tak aby możliwe było umieszczenie analizatora na stałej zabudowie szafek w laboratorium. Głębokość blatu wynosi 80 cm. Biorąc pod uwagę , że wszystkie aparaty muszą mieć minimum 20cm odstępu od ściany w celu wentylacji, maksymalna głębokość aparatu została określona jako 60cm.

24. do załącznika nr 1,parametry aparatu pkt.8: „Waga aparatu wypełnionego butelkami maksymalnie do 70 kg (aparat musi stać na szafce)”

Zwracamy  się  z prośbą  do Zamawiającego  o możliwość  zaoferowania  aparatu  o wadze powyżej  70 kg wraz  z jednoczesnym  zaoferowaniem  stołu dostosowanego do rozmiarów  i  wagi  oferowanego  aparatu.    Waga  aparatu  bardzo  dokładnie  określona  w postępowaniu przetargowym  przez  Zamawiającego  umożliwia  obecnie złożenie oferty wyłącznie przez  jednego  Wykonawcę  i  nie  może  stanowić  kryterium  ograniczającego konkurencję  i   uniemożliwiającego złożenie oferty  przez innych Wykonawców  w postępowaniu przetargowym.

Odp. NIE- Zamawiający z uwagi na warunki lokalowe, nie wyraża zgody na zaoferowanie dodatkowych mebli celem umieszczenia cięższego aparatu, ponieważ fizycznie nie ma miejsca na dostawienie na pracowni dodatkowych mebli. Waga aparatu została określona max. do 70 kg. z uwagi na możliwości udźwigu szafek laboratoryjnych, którymi dysponuje laboratorium jak również zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i dzierżawionemu sprzętowi przed uszkodzeniem.

25. do załącznika nr 1,parametry aparatu pkt.10: „Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracującym w Laboratorium umożliwiająca przesyłanie danych o próbce i danych demograficznych pacjenta zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotnie przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS”

Czy zamawiający wymaga, aby aparat podłączony był do sieci informatycznej, jeśli tak to prosimy o wskazanie jaki system informatyczny jest w Państwa laboratorium?

Odp. TAK- Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego aparatu do sieci informatycznej LIS i zapewnienia dwustronnej komunikacji aparatu z systemem. Zamawiający posiada system informatyczny firmy MARCEL.

26. do załącznika nr 1,parametry aparatu pkt.20: „Butelki z podłożami z tworzywa sztucznego (z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne), zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkiego o ciężarze poniżej 80g. Waga ma znaczenie ze względu na koszty utylizacji odpadów.”

Zwracamy  się  z prośbą  do Zamawiającego  o  możliwość  zaoferowania  butelek z  podłożami  wykonane  z  bezpiecznego  materiału  odpornego  na  uszkodzenie  mechaniczne,  zapobiegającego wyciekowi  materiału zakaźnego o  ciężarze razem  z podłożem  powyżej  100 g (ok. 130 g).    Obecny  parametr  dotyczący   wagi   podłoży  dotyczy  podłoży  konkretnego  producenta -  podłoża  do  systemu BactAlert  firmy  bioMerieux,  i   uniemożliwia  złożenie  oferty  pozostałym  Wykonawcom   w  postępowaniu  przetargowym.   Zamawiający  opisując  dokładną  wagę  podłoża wskazuje   wyraźnie  na  konkretnego wykonawcę,  co jest  niezgodne  z zapisami PZP, z naciskiem na naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Waga  podłoży   nie  ma  żadnego znaczenia   dla  procesu  diagnostycznego  i  wykonywanych  badań  posiewu  krwi  w laboratorium.

Parametr  ten  może  jedynie  odnosić   się np.  do  ceny  oferowanego  produktu  oraz  późniejszych  kosztów  związanych  z  utylizacją  podłoży  jako  materiału zakaźnego  i  powinien  zostać  poddany  ocenie    przez  Zamawiającego  jako  walor  użytkowy,  natomiast  nie   może   być  traktowany   jako zapis  uniemożliwiający złożenie  oferty  pozostałym Wykonawcom  poza  firmą  bioMerieux.

Analiza  postepowań  przetargowych  dotyczących  systemów  do  automatycznego  posiewu  krwi  oraz płynów  ustrojowych  wraz  z  dostawą  podłoży  hodowlanych   wykazuje   niejednokrotnie  spore  różnice  cenowe   dotyczące  zakupu  pojedynczego podłoża   pomiędzy  firmami  konkurencyjnymi  na   korzyść  Zamawiającego .   Różnice  te  sięgają   nawet ok 2-3  zł  w  cenie  zakupu pojedynczego podłoża. W  takim  przypadku  różnica  wynikająca   z  kosztów  utylizacji  pojedynczej  butelki z podłożem  hodowlanym ,  którego   waga   jest  wyższa  np.  o   ok,   30 gram  od  podłoża  konkurencyjnego   powoduje   niewielką   różnicę   jednostkową  na  poziomie  ok. 5-10 groszy  na  cenie  związanej  z   wyższymi   kosztami    jego  utylizacji.   W  takiej sytuacji nie  ma  żadnego  uzasadnienia   merytorycznego  oraz  ekonomicznego ,  aby   zapis  dotyczący  wagi  podłoży  uniemożliwiał   złożenie  oferty   pozostałym  wykonawcom.

Zamawiający  umożliwiając  złożenie oferty  na  podłoża  o różnej  wadze  jednostkowej  może  jedynie  zyskać uzyskując  korzystniejszą  finalną ofertę  cenową  w postępowaniu przetargowym.

Odp. TAK – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie butelek o wadze około 130g, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych parametrów granicznych aparatu wymienionych w Załączniku nr 1.

27. do załącznika nr 1,parametry aparatu pkt.21: „Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika.”

Zwracamy  się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o możliwość   zaoferowania  systemu,   w  którym  możliwa  jest ocena  wzrostu  drobnoustrojów  dla  podłoży  preinkubowanych  w postaci:   oceny  zmętnienia  podłoża,  zmiany  zabarwienia  podłoża  hodowlanego  oraz  wybrzuszenia przegrody  dla  podłoży  preinkubowanych  przed  umieszczeniem  w  aparacie.  Takie  rozwiązanie  umożliwi  Zamawiającemu ocenę  podłoży  preinkubowanych.  Dodatkowo oferowany  system  posiada  również  możliwość   preinkubacji  podłoży  bez  uszczerbku  na  wykrywalności  drobnoustrojów do  48 godzin,  co zapewnia  prawidłową  procedurę    wykonania   badania  w  przypadku  kiedy  podłoże  z opóźnieniem  trafia  do systemu  monitorującego ?

Zapis  dotyczący  wizualnej  zmiany  zabarwienia  czujnika  jest  zapisem  dotyczącym   jedynego   producenta   tego typu podłoży  hodowlanych  -  firmy  bioMerieux  do systemu BactAlert i uniemożliwia  złożenie oferty  innym  wykonawcom  niż   firma  bioMerieux

Pragniemy  Zwrócić  jednocześnie uwagę  iż  zapis  dotyczący „ wizualnej oceny  wzrostu drobnoustrojów  w podłożu na podstawie  jednoznacznej  zmiany  zabarwienia  czujnika”   jest  niezgodny  z   metodyką    oraz   zastosowaniem  podłoży   do   automatycznych  systemów  do  hodowli  drobnoustrojów    z   krwi oraz płynów  ustrojowych.

Podłoża stosowane  do systemów  automatycznych  mogą  być  jedynie  wykorzystywane i  poddawane  ocenie  wzrostu  drobnoustrojów  przez  system  hodowlany,  który  wykorzystuje  specjalna  metodę  detekcji :  kolorymetrię  lub  metodę  fluorescencyjną,  w  zależności  od  rodzaju  systemu  hodowlanego.  Wizualna  ocena   sensora,  który  przeznaczony  jest  do odczytu przez  automatyczny  system  może  prowadzić  do nieprawidłowej  oceny  zabarwienia  i   w  takiej sytuacji  do uzyskania    błędnego  wyniku  badania,  co może  skutkować   nieprawidłowym  leczeniem  lub  nawet  śmiercią  pacjenta.

Odp. NIE – Zamawiający wymaga aby oferowane podłoża po okresie preinkubacji umożliwiały identyfikację prawdopodobnej próbki dodatniej. Powyższa procedura jest powszechnie stosowana i rekomendowana przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej i nie zwalnia od wykonania hodowli w aparacie. Działanie takie jest konieczne z uwagi na fakt, iż Laboratorium Mikrobiologiczne nie pracuje w godz. Nocnych, a więc nie ma możliwości rozpoczęcia inkubacji podłóż w aparacie przez 24 godziny/ dobę. Próba badana pobrana w godzinach poza pracą laboratorium (nocą)  jest rano weryfikowana wizualnie , fizycznie rejestrowana , wprowadzona do systemu a następnie wkładana do aparatu. Zmiana zabarwienia podłoża hodowlanego lub jego zmętnienie następuje zawsze po dodaniu próbki krwi i nie jest żadnym wyznacznikiem prawdopodobieństwa wzrostu drobnoustrojów. Zmiana zabarwienia czujnika pozwala na szybkie wykonanie przesiewu próbki w celu przyspieszenia uzyskania dodatniej  hodowli na podłożu stałym oraz wykonania preparatów bezpośrednich z podłoża hodowlanego , a tym samym – przyspieszenie diagnostyki i informacji dla klinicysty 
co do czynnika etiologicznego sepsy, bakteriemii lub  fungemii.

28. do rozdziału III pkt 8 SIWZ: „Wymagania dot. gwarancji”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłóż z min. 6 miesięczną gwarancją?

Odp. TAK – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłóż z terminem ważności 
6 miesięcy.

29. do rozdziału VIII pkt 1 SIWZ: „Wymagania dotyczące wadium”

Czy Zamawiające może doprecyzować jakiej wysokości wadium oczekuje? W SIWZ istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą podaną  cyfrowo i słownie.

Odp. Trzy tysiące dwieście złotych.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy