|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Centrala Tel. (94) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel. (94) 35-302-01 NIP - 671-10-30-263 Fax. (94) 35-239-82 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę materiałów szewnych na potrzeby szpitala

Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert zawiadamia, że:

- Oferta Nr 5 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ – 
w zakresie zadania nr 1.

Zamawiający wymagał w Zadaniu nr 1 zaoferowania szwów syntetycznych, wchłanianych w czasie 56-70 dni wykonanych z poliglaktyny, podtrzymywanie tkankowe: 75 % po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach oraz 25% po 4 tygodniach. W poz. 17 – grubość igły 1, liczba igieł 1, długość nici 100, długość igły 80, rodzaj igły ½ okrągła igła gruba 90-100 mm. W wyjaśnieniach treści SIWZ Zamawiający dopuścił w tej pozycji bez wzmocnienia(wykonaną ze stopu stali zapewniającego wysoką odporność na wyginanie, odkształcanie i łamanie), z nicią o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian oraz igłę 76 mm oraz nić 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów

Oferent natomiast dostarczył na potwierdzenie wymagań próbkę oznaczoną kodem RS399PL – PGLA LACTIC, która nie spełnia jednego z podstawowych parametrów tj. igła jest wykonana z materiału nie wzmocnionego – igła wygina się, jest podatna na odkształcenia. Zgodnie z zapisem w rozdziale XIII pkt. 7.2 – Zamawiający zastrzegł, że  jeżeli produkt nie spełni podstawowych wymogów dotyczących użytkowania materiałów szewnych (odłączanie nici od igły, odkształcenie igły, zrywanie nici itp.) zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

- Oferta Nr 5 Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ – 
w zakresie zadania nr 12.

Zgodnie z zapisem w rozdziale 7.2 SIWZ Zamawiający odrzucił ofertę w zakresie zadania nr 12, z uwagi na fakt, że szwy zaoferowane przez firmę Yavo nie spełniają podstawowych wymogów, tj. rozdwajanie się nici, zrywanie, giętkość igły, odłączanie się od igły.

Z tych względów Ofertę Przedsiębiorstwa YAVO nie spełnia wymogów określonych 
w SIWZ i należało ją odrzucić w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 12.

- Oferta Nr 1 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ – 
w zakresie zadania nr 14.

Zamawiający w zadaniu nr 14 wymagał zaoferowania szwów syntetycznych wchłanialnych monofilamentowych niepowlekanych wykonanych z glukonatu. Natomiast firma Johnson przedstawiła w zadaniu nr 14 ofertę na szwy plecione z poliglaktyny.

Z tych względów Ofertę Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. nie spełnia wymogów określonych w SIWZ i należało ją odrzucić w zakresie zadania nr 14.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".