Kołobrzeg, dnia 11 lutego 2014 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert zawiadamia, że:

Oferta nr 7 zadanie nr 7, złożona przez Medica J.Chodacki A.Misztal Sp. z o.o.

Oferta nr 13 zadanie nr 27 złożona przez Advance

Oferta nr 15 zadanie nr 3 złożona przez Balton

Oferta nr 17 zadanie nr 26,28 złożona przez SUN-Med

Oferta nr 18 zadanie nr  9,9A,17 złożona przez Rexomed Sp. z o.o.

została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Zadanie nie spełniają wymogów SIWZ.

Oferta nr 7 zadanie nr 7 – poz. 3 zaoferowany produkt nie spełnia wymogów SIWZ, po rozpakowaniu produktu do testów okazało się, że przyrząd do aspiracji płynów wymaga użycia dłoni w celu jego zamknięcia.

Oferta nr 13 zadanie nr 27 – sprzęt zaoferowany przez Wykonawcę okazał się za mały (wąskie światło), zapycha się nie spełnia wymogów.

Oferta nr 15 zadanie nr 3 – nie spełnia wymogów SIWZ, brak strzykawki niskooporowej.

Oferta nr 17 zadanie nr 26 – w ocenie jakości stwierdzono, że cewnik jest sztywny i nie prostuje się; zadanie nr 28 – w ocenie jakości wynikła trudność w aplikacji.

Oferta nr 18 zadanie nr 9 – nie spełnia wymogów SIWZ, zła końcówka, uniwersalna końcówka nie ma średnicy w zakresie 8-18 mm, zadanie nr 9A – nie spełnia wymogów SIWZ, zaproponowany sprzęt nie jest jałowy, zadanie nr 17 – nie spełnia wymogów SIWZ, zaproponowany sprzęt nie jest jałowy.