# Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

ZADANIE NR 1

# Przedmiot zamówienia  Rejestrator ciśnienia tętniczego metodą Holtera

Producent / Firma:						Typ  :

Wersja konstrukcyjna z roku :  					Rok produkcji :  2013

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator ciśnienia tętniczego metodą holtera |  |  |
| 1 | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 3 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 4 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg | TAK |  |
| 7 | Dokładność: ± 3mmHg | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |
| 9 | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem | TAK |  |
| 10 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | TAK |  |
| 11 | Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem | TAK |  |
| 12 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony dzień/noc | TAK |  |
| 13 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
| 14 | Wymiary rejestratora: | PODAĆ |  |
| 15 | Waga rejestratora: | PODAC |  |
| 16 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | TAK |  |
| 17 | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |
| 18 | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| 19 | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 20 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Komunikacja z rejestratorem poprzez interface podłączany w komputerze do portu USB typ A | TAK |  |
| 22 | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
| 23 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie | TAK |  |
| 24 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |
| 25 | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |
| 26 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |
| 27 | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | TAK |  |
| 28 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta | TAK |  |
| 29 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |
| 30 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |
| 31 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |
| 32 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |
| 33 | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |
| 34 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |
| 35 | Prezentacja wyników statystycznych badania: - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - częstość rytmu - MAP - PP - ładunek BP - DIP podczas snu z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |
| 36 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |
| 37 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu. Możliwość porównania z innym badaniem tego samego pacjenta | TAK |  |
| 38 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA i ESH/AHA | TAK |  |
| 39 | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |
| 40 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |
| 41 | Możliwość eksportu wykonanego badania do GDT i ASCII. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |
| 42 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |
| 43 | Możliwość konfiguracji kolorystyki wykresów | TAK |  |
| 44 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |
| 45 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania | TAK |  |
| 46 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |
| 47 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |
| 48 | Instrukcja oprogramowania i rejestratora w języku polskim | TAK |  |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta, certyfikatami oraz instrukcją techniczną oferowanego sprzętu.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w ostatniej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego, w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów, a znajdującymi się w załączonych do oferty materiałach informacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia Wykonawcy w zakresie badanych parametrów Zamawiający ofertę odrzuci.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………..

Podpis wykonawcy