Kołobrzeg, dnia 13 października 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

Do dnia 13.10.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 1 soczewkę o angulacji 9 stopni, stałej 
A: 119,0, module Younga 1,2 MPa, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 2 soczewkę bez filtra światła niebieskiego, o angulacji 9 stopni, stałej A: 119,0, module Younga 1,2 MPa, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 2 soczewkę hydrofilną o stopniu uwodnienie 26% z powłoka hydrofobową, o angulacji 5 stopni, stałej A: 118,0, module Younga 92 g/mm2, zakresie dioptrażu od +5D do +30D (w zakresie od +15D do +25D dostępna co 0,5D), z jednorazowym zestawem do implantacji do cięcia 2,0mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 3 soczewkę do podszycia wykonaną z PMMA, posiadająca dwa otwory w części optycznej, średnica całkowita 12,5mm, średnica optyczna 6,0mm, zakres dioptrażu: od -10D do +40D (w zakresie od +1D do +40D dostępna co 0,5D)?

Odp. Tak

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 4 soczewkę przedniokomorową wykonaną z PMMA, o zakresie dioptrażu: od +6D do +30D (w zakresie od +10D do +25D dostępna co 0,5D)?

Odp. Nie

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 4 soczewkę tylnokomorową wykonaną z PMMA, o średnicy optycznej 6,5mm i zakresie dioptrażu: od +0D do +33D (w zakresie od +10D do +33D dostępna co 0,5D)?

Odp. Tak

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 6 hialuronian sodu o stężeniu 1,4% pozyskiwany metoda biofermentacji, rozpuszczony w fizjologicznym płynie buforowanym o pH 7,4 i lepkości 126 000 mPas, w szklanej ampułkostrzykawce o pojemności 1,0ml z kaniula 25G

Odp. Nie

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 7 hialuronian sodu o stężeniu 3% pozyskiwany metoda biofermentacji, rozpuszczony w fizjologicznym płynie buforowanym o pH 6,8-7,6 i lepkości 2 000 000 mPas, w szklanej ampułkostrzykawce o pojemności 1,0ml z kaniula 27G?

Odp. Nie

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 14 olej silikonowy 1000 lub 5000?

Odp. Tak

Pyt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach Zadania nr 1?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 11

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 1-7 oraz 14-19 do oddzielnego Zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert z jednoczesnym odstąpieniem od zapewnienie bezpłatnej obsługi serwisowej posiadanego przez Szpital fakoemulsyfikatora OS3 w zakresie nowoutworzonego Zadania.

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 2 soczewkę o współczynniku refrakcji 1,52 z jednorazowym zestawem do implantacji zamiast 2 zestawów do implantacji wielorazowego użytku?

Odp. Tak

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 3 soczewkę o współczynniku refrakcji 1,52, długości całkowitej 12,5mm i zakresie dioptrażu od +10D do +28D, soczewka fabrycznie załadowana do jednorazowego implantatora jednoczęściowego?

Odp. Tak

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 5 wiskoelastyk kohezyjny w ampułkostrzykawce o objętości 1,0ml?

Odp. Tak

Pyt. 15

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 w pozycji 6 wiskoelastyk dyspersyjno-kohezyjny o składzie 1,37% hialuronian sodu i 0,57% hydroksypropylometyloceluloza, w ampułkostrzykawce o objętości 1,0ml?

Odp. Nie

Pyt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach Zadania nr 2?

Odp. Nie. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 17

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Zadania nr 2 pozycji 2, 3, 5, 6 do oddzielnego Zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert z jednoczesnym odstąpieniem od przekazania w bezpłatne użytkowanie na czas trwania kontraktu aparatu do fakoemulsyfikacji w zakresie nowoutworzonego Zadania.

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 18

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w Projekcie Umowy zastępujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 19

Czy Zamawiający zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) dopuści ulotki i instrukcje dotyczące przedmiotu zamówienia sporządzone w języku angielskim?

Odp. Tak.

Pyt. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy do 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 pkt 2) Projektu Umowy do 0,1% wartości dostawy?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 pkt 3) Projektu Umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 pkt 4) Projektu Umowy do 0,1% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji, za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 5 ust. 1 pkt 5) Projektu Umowy do 0,1% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pyt. 25 (Zadanie 1, pkt. 3)

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o  średnicy optycznej 6,5 mm, oraz  dioptrażu od 8,0D do 30,Dz krokiem co 0,5D?

Odp. Tak

Pyt. 26 (Zadanie 1, pkt. 4)

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o  średnicy optycznej 5,25 mm, oraz  dioptrażu od 8,0D do 30,Dz krokiem co 0,5D?

Odp. TAK

Pyt. 27 (Zadanie 1, pkt. 8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu: nóż 2,75mm-1szt; nóż typu V-lanca 1,2mm- 1szt; kaniula 21G- 2szt; strzykawka 5ml- 1szt?

Odp. Nie

Pyt. 28 (Zadanie 1, pkt. 8)

Czy zamiast  kaniula 27G Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 26G?

Odp. Tak

Pyt. 29 (Zadanie 1, pkt. 9)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu: nóż 2,75mm-1szt; kaniula 21G- 2szt; strzykawka 5ml- 1szt?

Odp. Nie

Pyt. 30 (Zadanie 1, pkt. 9)

Czy zamiast  kaniula 27G Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 26G?

Odp. Tak

Pyt. 31 (Zadanie 1, pkt.10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu 1 szt obłożenia pacjenta 101x127 cm?

Odp. Tak

Pyt. 32 (Zadanie 1, pkt. 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu 4 szt chłonna ściereczka 32x32 (w specyfikacji zestawu zostały zawarte 2 razy 4 szt chłonna ściereczka 32x32)?

Odp. Tak

Pyt. 33 (Zadanie 1, pkt. 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zestawu strzykawka 2 częściowa 3ml?

Odp. NIE

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ została dokonana zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy