Kołobrzeg, dnia 02 lipca 2015  r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: zapytanie ofertowe na: zakup kardiomonitora transportowego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Pyt.  Czy Zamawiający zaakceptuje opis kardiomonitora transportowego jako równoważny do opisu zawartego w Zapytaniu ofertowym? Krok taki z pewnością zwiększy możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, a co za tym idzie da szanse dla Zamawiającego  na uzyskania lepszych cen za wysokiej klasy sprzęt medyczny.

WYMAGANIA OGÓLNE

Zasilanie: AC 100-240V

Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci, alarmy stanu rozładowania

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 4 godz. Możliwość zastosowania dodatkowej torby transportowej z akumulatorem przedłużającym czas pracy kardiomonitora do min. 8 godz.

Kardiomonitor przeznaczony do pracy w karetce, spełniający wymagania odpowiednich norm

Odprowadzenia EKG: 3 , 5 lub 12 odprowadzeń

Szybkość przesuwu krzywej EKG: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s

Wzmocnienie przebiegu EKG: 0.25, 0.5, 1, 2, AUTO

Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm

Rozdzielczość: 1 ud/min

Dokładność pomiaru akcji serca: +/-1 ud/min lub +/-1% (w zależności od tego która wartość jest większa)

Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja

Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV

Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii

Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne

Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych.

Min. 3 poziomy ważności alarmów

Możliwość stopniowego zawieszania alarmów na: 1min., 2min.,3 min.,5 min,10 min, stałe.

Możliwość ustawienia opóźnienia alarmów na:5s, 10s, 15s, 20s.

Oscylometryczna metoda pomiaru

Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg

Dokładność pomiaru: +/-5mmHg

Możliwość pomiaru ręcznego, ciągłego, automatycznego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut

Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – noworodek, dziecko, dorosły.

Pamięć min. 1000 pomiarów ciśnienia

Funkcja ręcznego ustawienia ciśnienia pompowania mankietu

Funkcja sprawdzania szczelności układu NIBP

Metoda pomiaru SpO2

Zakres pomiaru: 0-100%

Szybkość przesuwu krzywej SpO2.: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s

Dokładność pomiaru +/- 2 bpm

Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej

Zakres pulsu: min. 0-300 bpm

Zakres pomiar temperatury : 0-50 (C

Dokładność pomiaru: +/- 0,1 (C

Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 (C

Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe

Metoda pomiaru impedancyjna

Zakres pomiaru: 6-150 odd./min.

Szybkość przesuwu krzywej resp.: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25mm/s

Wzmocnienie przebiegu resp.: 0.25, 0.5, 1, 2

Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm

Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej

Alarmy bezdechu w granicy 10-60 sekund

Typ: LCD TFT min. 4,3” , panel dotykowy

Wysoka rozdzielczość monitora min. 480x272 dpi

Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 2 krzywych

Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych krzywych

Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura – 2 kanały

Pamięć trendów min 48 godz.

Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów

Przegląd całości zapisu krzywych z min. okresu 5 min. Dotyczy krzywych EKG, Resp. , SPO2 i CO2.

Waga: max 1,2 kg

Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny

Menu w języku polskim

Wbudowane gniazdo do pomiaru CO2

Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45)

Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips - czujnik temperatury powierzchniowy

Jednocześnie pragnę podkreślić, że przygotowane przez firmę WALMED pytania podyktowane są dobrem Zamawiającego oraz chęcią zaoferowania najnowocześniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań technologicznych.

Odp. Zapisy dot. wymogów technicznych dla urządzenia pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy