Kołobrzeg, dnia 14.02.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów, kardiowerterów oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb Bloku operacyjnego Oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 14.02.2017 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania dotyczące zadania nr 4:

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy cechujący się żywotnością 6,2 lat przy następujących parametrach: stymulacja DDD 100%, 2,5 V, 600 Ω ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy bez możliwości wykonania badania MRI (1,5 i 3 T bez stref wykluczeń) ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane produkty.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy cechujący się żywotnością 7,8 lat przy następujących parametrach: stymulacja VVI 100%, 2,5 V, 600 Ω ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane produkty.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy bez możliwości wykonania badania MRI (1,5 i 3 T bez stref wykluczeń ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane produkty.

Pytania dotyczące zadania nr 7:

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący cechujący się żywotnością 5,6 lat przy następujących parametrach: A: 15% stymulacji, 2,5 V, 600 Ω, RV: 100% stymulacji, 2,5V, 600 Ω, LV: 100% stymulacji, 600 Ω ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane produkty.

- Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator resynchronizujący bez możliwości wykonania badania MRI (1,5 i 3 T bez stref wykluczeń) ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane produkty.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.02.2017 r., godz. 09:00.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

opracował: I.K.