Kołobrzeg, dnia 07.01.2019 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę stymulatorów, defibrylatorów oraz elektrod dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

Do dnia 07.01.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1, dotyczy zadanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do wenografii o jednej krzywiźnie cewnika?

**Odp.: Tak.**

1. Pytanie 2, dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający dopuści kardiowerter dwujamowy bez automatycznej sygnalizacji częstego występowania AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta).

**Odp.: Nie.**

1. Pytanie 3, dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter jednojamowy o czasie ładowania kondensatorów wynoszącym 12,3 sek. przez cały okres pracy urządzenia?

**Odp.: Tak.**

**ZADANIE NR 2**

**Kardiowerter – defibrylator dwujamowy**

1. LP. 13 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT, ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1 (możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.), VT (możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF (możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 15 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości pomiaru czasu AF w ciągu dnia?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 18 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości automatycznej sygnalizacji częstego występowania AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 19 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania badania w środowisku tylko MRI 1,5 T (najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego, ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3, 6, 12, 24h?

**Odp.: Tak.**

**Kardiowerter – defibrylator jednojamowy**

1. LP. 14 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT, ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1 (możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.), VT (możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF (możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 15 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości pomiaru czasu AF w ciągu dnia?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 17 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości automatycznej sygnalizacji RRT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 18 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania badania w środowisku tylko MRI 1,5 T (najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego, ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3, 6, 12, 24h?

**Odp.: Tak.**

**Elektroda aktywna jednokoljowa lub/i dwukoilowa**

1. LP. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z elektrodą, której końcówka jest tytanowa, ale dodatkowo pokryta platyną irydowaną?

**Odp.: Tak.**

**ZADANIE NR 5**

**Kardiowerter – defibrylator trójjamowy z funkcją resynchronizacji komór serca, z elektrodami defibrylującą i stymulującą**

1. LP. 9 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez funkcji dyskryminacji załamka T bez

zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona, ale z funkcją AGC nominalnie włączoną, dynamicznie dostosowującą czułość, pomagającą zapobiegać podwójnemu zliczaniu?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 10 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez funkcji dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączone ale z obecnym, nominalnie włączonym algorytmem DNA odfiltrowującym utrzymujące się zakłócenia (dla każdej jamy) i przez to minimalizującym ryzyko błędnego odczytu zakłóceń?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 25 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia elektrod do defibrylacji podskórnej?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 28 Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania badania w środowisku tylko MRI 1,5 T (najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego, ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3, 6, 12, 24h?

**Odp.: Tak.**

1. LP. 33 Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości długoczasowego zapisu interwałów V-V (np. flash back memory)?

**Odp.: Tak.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy