Kołobrzeg, dnia 07.08.2019 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę stymulatorów  
i kardiowerterów wraz z elektrodami i osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Do dnia 07.08.2019 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pyt. 1 - Pytanie 1 dotyczy umowy użyczenia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 1 ust. 2 umowy użyczenia:

z: „Użyczający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu użyczenia i, że nie jest on obciążony prawami osób trzecich.”

na: „Użyczający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania sprzętem określonym   
w ust.1, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy. ”

Urządzenia, które będą podlegały **dzierżawie lub użyczeniu** są własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nimi.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega załącznik nr 5.**

**Pyt. 2 - Pytanie 2 dotyczy umowy dostawy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów par. 12 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ) poprzez dodanie do katalogu możliwych zmian umowy zapisu ppkt 6):

„6) w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto.” ?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega załącznik nr 4 (par 4 projektu umowy).**

**Pyt. 3 -** Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 2 odstąpi od konieczności zaoferowania stymulatorów   
z możliwością programowania amplitudy impulsu stymulującego powyżej 8 V i dopuści stymulatory  
z możliwością programowania max amplitudy impulsu stymulującego 7,5 V?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza stymulatory z możliwością programowania max amplitudy impulsu stymulującego 7,5 V?. Pozostałe parametry bez zmian.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy