Kołobrzeg, 03.12.2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia nr 2 treści zapytania ofertowego**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro na: **Dostawę aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – dostawa wózka wielofunkcyjnego 1 szt.**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o następujących parametrach:

Wózek wielofunkcyjny wykonany ze anodowanego wytłaczanego aluminium (konstrukcja, boki i tył wózka) oraz ABS (blat, szuflady, podstawa wózka). Szafka wózka wyposażona w 4 szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad: 3 szuflady o wys. 156 mm i 1 szuflada o wys. 236 mm na prowadnicach samo dociągowych, z pełnym wysuwem. Wózek na kółkach fi 125 mm (w tym dwa koła z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Blat z wszystkich stron zagłębiony. Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka. Wózek wyposażony w nadstawkę z 10 pojemnikami z tworzywa sztucznego (dwa rzędy po 5 pojemników), 1x kolanowy kosz na odpady o poj. 8L, 1x pojemnik na zużyte igły wraz z uchwytem, 1 x kosz na akcesoria, 1 x pojemnik na rękawiczki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wyposażony w zamek centralny szuflad. Malowanie proszkowe (boki i tył wózka) – 4 kolory do wyboru (w tym 3 z palety RAL), poza tym uchwyty szuflady posiadają oznaczenia kolorystyczne dostępne w 9 kolorach.

**ODP: Zamawiający dopuszcza oferowany wózek.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ/PROJEKTU UMOWY**

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest składanie tzw. ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania? Przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę obejmującą cały asortyment z poszczególnych zadań.

**ODP: Zamawiający potwierdza, że Zamawiający oferuje składanie częściowo ofert tj. jedna oferta na cały asortyment z jednego zadania.**

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu, uruchomienia i bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie zadania nr 3 – wózek wielofunkcyjny. Oferowany produkt jest sprzętem bardzo prostym konstrukcyjnie i nie wymaga montażu, uruchomienia i bezpłatnego szkolenia. Wykwalifikowany personel medyczny z pewnością jest w stanie obsłużyć wózek wielofunkcyjny w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę instrukcję obsługi w języku polskim. Utrzymanie tych wymogów przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia oferowanej ceny. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ/załącznikach do SIWZ/projekcie umowy (w szczególności w zakresie § 1 ust. 4).

**ODP: Zamawiający dla zadania nr 3 zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nie wymaga montażu, uruchomienia i bezpłatnego szkolenia personelu – pod warunkiem, że wózek zostanie dostarczony do Zamawiającego jako jedna całość na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności dokręcania poszczególnych elementów przez Zamawiającego w jego siedzibie.**

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminów wskazanych w § 5 ust. 4 i 6 projektu umowy z 5 dni do 10 dni roboczych w przypadku konieczności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy. Oferowany produkt jest sprowadzany z zagranicy, co znacząco wydłuża termin rozstrzygnięcia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ lub zapytaniu ofertowym/załącznikach do SIWZ lub zapytania ofertowego/projekcie umowy.

**ODP: Zgodnie z zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dokonywania przeglądów technicznych w zakresie zadania nr 3 – wózek wielofunkcyjny. Oferowany produkt jest sprzętem bardzo prostym konstrukcyjnie i nie wymaga dokonywania przeglądów technicznych, co wykonawca jest w stanie potwierdzić przedkładając stosowne oświadczenie producenta. Utrzymanie tego wymogu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia oferowanej ceny. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ lub zapytaniu ofertowym/załącznikach do SIWZ lub zapytania ofertowego/projekcie umowy (w szczególności w zakresie § 5 ust. 2 oraz ust. 12 projektu umowy).

**ODP: Zgodnie z zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia zawartego w § 5 ust. 7 projektu umowy w ten sposób, że wymiana elementu na nowy nastąpi w przypadku wystąpienia wady 5 razy. Proponowana zmiana jest poparta powszechną praktyką stosowaną w zamówieniach publicznych. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ lub zapytaniu ofertowym/załącznikach do SIWZ lub zapytania ofertowego/projekcie umowy.

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego przewidzianego w § 5 ust. 9 projektu umowy w zakresie zadania nr 3 – wózek wielofunkcyjny. Oferowany sprzęt jest sprowadzany z zagranicy i powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest, że wykonawcy nie dysponują tego typu sprzętem zastępczym. Nadto, nie jest to sprzęt ratujący życie, bez którego szpital nie jest w stanie funkcjonować. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ lub zapytaniu ofertowym/załącznikach do SIWZ lub zapytania ofertowego/projekcie umowy.

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia innego wózka o parametrach nie gorszych niż oferowany na czas naprawy.**

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt 1), 2), 4) projektu umowy do poziomu 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy/reklamowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1 – 0,2% wartości brutto nierealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane i mogą prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się jednego kontrahenta kosztem drugiego. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ lub zapytaniu ofertowym/załącznikach do SIWZ lub zapytania ofertowego/projekcie umowy.

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Prosimy Zamawiającego o ustalenie terminu realizacji w ten sposób, aby dostawa towaru nastąpiła w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. W zamówieniach publicznych powszechną praktyką jest ustalenie terminu realizacji zamówienia w tygodniach i uzależnianie biegu tego terminu od daty podpisania umowy. Za nieprawidłową uznaje się praktykę sztywnego określania terminu realizacji, albowiem bardzo często zdarza się tak, że cała procedura związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia bardzo się przedłuża, a umowa podpisywana jest tuż przed datą realizacji zamówienia ustaloną przez Zamawiającego. W tych warunkach Wykonawca nie jest w stanie w sposób terminowy wywiązać się z ciążącego na nim obowiązku dostawy towaru. Ustalane przez Zamawiającego terminy realizacji zamówienia powinny być realne i umożliwiać Wykonawcy terminowe wywiązanie się ze zobowiązania. Biorąc pod uwagę, że termin realizacji zamówienia przypadnie w okresie świątecznym, tym bardziej niezasadne jest określenie sztywnego terminu realizacji. Standardowy termin realizacji zamówienia oferowanego wózka przez zagranicznego producenta to 8 tygodni. Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ lub zapytaniu ofertowym/załącznikach do SIWZ lub zapytania ofertowego/projekcie umowy.

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

**Dotyczy zadania 1 - kompaktowa infuzyjna pompa objętościowa wraz z wyposażeniem 1 – szt.**

1. Dot. pkt. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z programowaniem szybkości podaży w zakresie od 0,1 - 1500 ml/h?

**Odp. Tak.**

1. Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z regulacją prędkości podaży co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml?

**Odp. Tak.**

1. Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z zakresem objętości podanej w trybie makro i mikro 0,1– 9999 ml?

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego**

1. Dot. pkt. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z zakresem objętości do podania 0,1–9999 ml?

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Dot. pkt. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z bolusem w zakresie 0,1 -1500ml/h?

**Odp. Tak.**

1. Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z objętością dawki uderzeniowej (bolusa programowanego ) co 0,01 w zakresie 0,10 - 9,99 m;/h, co 0,1 w zakresie 10,0 - 99,9 ml/h, co 1 w zakresie 100 - 1500ml/h?

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z systemem antybolusowym? Znacznie ogranicza podanie leku w bolusie po otwarciu przewodu (maksymalnie 0,35 ml).

**Odp. Tak.**

1. Dot. pkt. 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z Zakres KVO regulowany do 20 ml./h?

**Odp. Tak.**

**Dotyczy zadania 2 - Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa wraz z wyposażeniem – 1 szt.**

1. Dot. pkt. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z Czasem pracy z akumulatorze pow. 11 h przy infuzji 5ml/h?

**ODP: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.**

1. Dot. pkt. 14 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z dawką objętości infuzji 0,1-999 ml., ustawiana co 0,1ml?

**Odp. Tak.**

**Dotyczy: Zadanie nr 3 – dostawa wózka wielofunkcyjnego – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wielofunkcyjnego o poniższych parametrach?
* Wózek wielofunkcyjny wykonamy ze stali lakierowanej proszkowo oraz wysokiej jakości tworzywa ABS
* Szafka wyposażona w 4 szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą)
* Wysokość szuflad: 3 x 150 mm, 1 x 225 mm
* Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem
* Wyrób na kółkach fi 150 mm, w tym dwa z blokadą
* Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
* Wózek wyposażony w rączkę/uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka
* Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą z trzech stron)
* Wózek wyposażony w nadstawkę z 10 pojemnikami z tworzywa sztucznego (dwa rzędy po 5 pojemników)
* 1 x kolanowy kosz/pojemnik na odpady 14L
* 1 x pojemnik na zużyte igły
* 3 x kosz/uchylna kuweta na akcesoria (z boku wózka)
* 1 x pojemnik na rękawiczki
* Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
* Wózek wyposażony w zamek centralny szuflad
* Wózek w kolorze jasnoszarym, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru z palety producenta)

**Odp. Tak.**

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy