Załącznik nr ....

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup panelu nadłóżkowego trzystanowiskowego poziomego do sali nr 1, 2, 3  Oddziału Chirurgii Ogólnej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w ilości 3 szt.

# Przedmiotem zamówienia jest zakup panelu nadłóżkowego trzystanowiskowego poziomego do sali nr 1, 2 i 3 Oddziału Chirurgii Ogólnej w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu w ilości 3 szt.

# Parametry panelu 1 szt.:

# Panel naścienny, poziomy

# Długość – 4,8 m

# Ilość komór w panelu – 3

# Kolor pokrywy – RAL do ustalenia z Zamawiającym

# Ilość stanowisk pacjenta – 3

# Parametry dla jednego stanowiska pacjenta:

# Gniazda gazów medycznych:

# Tlen medyczny – 1 szt. na każde stanowisko, razem 3 szt.

# VAC (próżnia) – 1 szt. na skrajne stanowiska, razem 2 szt.

# Gniazda elektryczne:

# Gniazdo elektryczne 230V z uziemieniem  białe – 2 szt.

# Gniazdo elektryczne 230V z uziemieniem czerwone - 2 szt.

# Gniazdo ekwipotencjalne – 1 szt.

# Gniazda teletechniczne:

# Gniazdo RJ45 pojedyncze kat.6 ekranowane – 1 szt.

# System przyzywowy:

- przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda  (system Schima)

- Oświetlenie nocne:

- Oświetlenie LED, załączane wyłącznikiem na panelu oraz manipulatorem instalacji przyzywowej,

- Sposób montażu: montaż poziomy na ścianie (cegła)

- Szyna medyczna: jedna szyna na całej długości panelu, montowana do ściany

Montaż paneli oraz szyny medycznej, doprowadzenie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, gazów medycznych do miejsca mocowania sprzętu oraz ewentualne wzmocnienia w przypadku nie przenoszenia obciążeń leży po stronie Zamawiającego.