Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zakup aparatury medycznej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu niezbędnej do sprawowania opieki kardiologicznej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent D  „Efektywność,  dostępność  i  jakość  systemu  ochrony  zdrowia”,  D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej 
i innych podmiotów leczniczych

Zadanie nr 1 – Ultrasonograf

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Wymagania ogólne |  |  |
| 4 | Aparat o całkowitej wadze (bez głowic) nie przekraczającej 75 kg | TAK |  |
| 5 | Aparat o zakresie częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz oraz o dynamice systemu min. 185 dB. | TAK, podać |  |
| 6 | Aparat wyposażony, w co najmniej 4 niezależne gniazda. | TAK, podać |  |
| 7 | Aparat wyposażony w kolorowy monitor o orientacji pionowej na wychylnym ramieniu o przekątnej min. 19 cali. | TAK, podać |  |
| 8 | Aparat wyposażony w panel sterowania - o zmiennej wysokości w zakresie min. 20 cm - regulowany w prawo/lewo w zakresie min. 300° - wykonany z silikonu zapewniający szczelność i odporność na dezynfekcję oraz czyszczenie - wyposażony w podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną. | TAK, podać |  |
| 9 | Aparaty wyposażony w dysk twardy min. 400 GB. | TAK, podać |  |
| 10 | Aparat wyposażony w port USB zapewniający archiwizację obrazu na zewnętrznych nośnikach USB. | TAK |  |
| 11 | Aparat wyposażony w videoprinter czarno biały. | TAK |  |
| 12 | Wymagania szczegółowe |  |  |
| 13 | Długość filmu CINE LOOP min 28 s. | TAK, podać |  |
| 14 | Głębokość skanowania min 0,5 cm - 28 cm. | TAK, podać |  |
| 15 | Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny (Spektralny), Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
| 16 | Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC. | TAK |  |
| 17 | Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę, - nerki, - pęcherz, - jądra. | TAK |  |
| 18 | Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne kardiologiczne, chirurgiczne i laparoskopowe. | TAK |  |
| 19 | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm. | TAK |  |
| 20 | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,2 cm/s - 490 cm/s. | TAK |  |
| 21 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,2 cm/s - 800 cm/s. | TAK |  |
| 22 | Głowice |  |  |
| 23 | Głowica kardiologiczna o częstotliwości pracy min 2,0 – 3,5 MHz | TAK, podać |  |
| 24 | Głowica wyposażona w co najmniej 90 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy. | TAK, podać |  |
| 25 | Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu. | TAK/NIE |  |
| 26 | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,5 - 6,0 MHz. | TAK, podać |  |
| 27 | Głowica wyposażona w co najmniej 190 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy. | TAK, podać |  |
| 28 | Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu. | TAK |  |
| 29 | Głowica wyposażona w przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min. 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 4 szt. | TAK, podać |  |
| 30 | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz. | TAK, podać |  |
| 31 | Głowica wyposażona w co najmniej 190 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy. | TAK, podać |  |
| 32 | Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu. | TAK |  |
| 33 | Długość czoła głowicy min 45 mm. | TAK, podać |  |
| 34 | Głowica transrektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz. | TAK, podać |  |
| 35 | Głowica wyposażona w co najmniej 300 niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy. | TAK, podać |  |
| 36 | Głowica wyposażona w kanał biopsyjny przebiegający przez środek głowicy. W zestawie wielorazowa przystawka biopsyjna wielokrotnego użytku (nasadka wraz z prowadnicą) - 6 sztuk. | TAK |  |
| 37 | Głowica wyposażona w dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania, zamrażanie i uruchamianie obrazu. | TAK |  |
| 38 | Głowica zapewniająca jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 39 | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa typu convex o częstotliwości pracy min. 5-12 MHz | TAK, podać |  |
| 40 | Czoło głowicy z ruchomą końcówką głowicy z polem obrazowania w min. 4 kierunkach: lewo, prawo, góra, dół pod kątem min. 90 stopni w każdym wymienionym kierunku | TAK, podać |  |
| 41 | Przyciski na głowicy umożliwiające ustawianie czoła głowicy skokowo lub płynnie | TAK |  |
| 42 | Możliwość sterylizacji głowicy | TAK |  |
| 43 | Możliwość zastosowania jednorazowych sterylnych osłonek na głowicę – 12 sztuk w komplecie | TAK |  |
| 44 | Kosz do sterylizacji głowicy | TAK |  |
| 45 | Głowica śródoperacyjna typu I-Shape | TAK |  |
| 46 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min. 150 | TAK |  |
| 48 | Częstotliwość pracy min. 5,0-10,0 MHz | TAK |  |
| 49 | Płaszczyzna obrazowania typu convex | TAK |  |
| 50 | Możliwość sterylizacji głowicy w systemach min. typu Steris Sterrad lub równoważne | TAK |  |
| 51 | Długość kabla głowicy min. 2,5 m | TAK |  |
| 52 | Możliwość zastosowania jednorazowych sterylnych osłonek na głowicę – 12 sztuk w komplecie | TAK |  |
| 53 | Kosz do sterylizacji głowicy | TAK |  |
| 54 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie - zintegrowane z aparatem – do biopsji fuzyjnej prostaty w dostępie przezkroczowym, przezodbytniczym oraz przezkroczowym. | TAK |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną robotyczną współpracującą z robotem chirurgicznym | TAK |  |
| 57 | Zainstalowana licencja DICOM | TAK/NIE |  |
| 58 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 59 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (na aparat i głowice) | TAK, podać |  |
| 60 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 61 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 62 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 63 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 64 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 2 – Echokardiograf

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja |  |  |
| 4 | Echokardiograf z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 5 | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | TAK, podać |  |
| 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych Min. 7 000 000 | TAK, podać |  |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 4 | TAK, podać |  |
| 9 | Ilość gniazd parkingowych Min. 2 | TAK, podać |  |
| 10 | Dynamika systemu Min. 320 dB | TAK, podać |  |
| 11 | Ilość fizycznych kanałów przetwarzania (nadawczo-odbiorczych) Min. 256 TX Min. 256 RX | TAK, podać |  |
| 12 | Monitor z matrycą OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 22 cale | TAK, podać |  |
| 13 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 14 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali | TAK, podać |  |
| 15 | Zakres częstotliwości pracy Min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK, podać |  |
| 16 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 70 000 obrazów | TAK, podać |  |
| 17 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
| 18 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 800 s | TAK, podać |  |
| 19 | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 0,75 - 40 cm | TAK, podać |  |
| 20 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70 | TAK, podać |  |
| 21 | Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego | TAK |  |
| 22 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 23 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
| 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 3800 obrazów/s | TAK, podać |  |
| 25 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 650 obrazów/s | TAK, podać |  |
| 26 | Odświeżanie obrazu (frame Rate) dla trybu TDI Min. 1500 obrazów/s | TAK, podać |  |
| 27 | Obrazowanie harmoniczne Min. 14 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
| 28 | Tryb ciągłego ogniskowania obrazu w trybie B dla głowic convex, liniowych i kardiologicznych (w tym TEE 4D) | TAK |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 30 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | TAK, podać |  |
| 31 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min.0,5 do 20 kHz | TAK, podać |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
| 35 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) Min.: +/- 16,0 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  |
| 36 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.0,1 do 40 kHz | TAK, podać |  |
| 37 | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie Min. 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  |
| 38 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Sektorowych, | TAK |  |
| 39 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Liniowych i Convex | TAK |  |
| 40 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) Min.: +/- 16 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać |  |
| 41 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 42 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 30 stopni | TAK, podać |  |
| 43 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie Min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
| 44 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK, podać |  |
| 45 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
| 46 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK |  |
| 47 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
| 48 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 5 | TAK, podać |  |
| 49 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 50 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 51 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 52 | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 53 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  |
| 54 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 55 | Funkcja oceny regionalnego ruchu ściany z wykorzystaniem funkcji śledzenia plamek | TAK |  |
| 56 | Echokardiografia wysiłkowa – Stress Echo | TAK |  |
| 57 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 58 | Automatyczne pomiary w trybie 2D – Simpson, Teicholtz, GLS, FAC | TAK |  |
| 59 | Oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
| 60 | Moduł EKG z funkcją wykrywania regularnego pulsu z arytmii (RRp/RRpp) | TAK |  |
| 61 | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 62 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym Min. 500 GB | TAK, podać |  |
| 63 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
| 64 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
| 65 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 66 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 67 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
| 68 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 69 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 70 | Funkcje użytkowe |  |  |
| 71 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x40 | TAK, podać |  |
| 72 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x20 | TAK, podać |  |
| 73 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 10 | TAK, podać |  |
| 74 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 75 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 76 | Pełne oprogramowanie do badań kardiologicznych i naczyniowych | TAK |  |
| 77 | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
| 78 | Głowica kardiologiczna, Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technologii Single Crystal lub matrycowej | TAK, Podać typ |  |
| 79 | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
| 80 | Liczba elementów: min. 128 | TAK |  |
| 81 | Kąt obrazowania min. 120 stopni | TAK |  |
| 82 | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
| 83 | Głowica kardiologiczna przezprzełykowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technologii matrycowej | TAK, Podać typ |  |
| 84 | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 8,0 MHz | TAK |  |
| 85 | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
| 86 | Kąt obrazowania min. 100 stopni | TAK |  |
| 87 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o głowice liniowe wykonane w technologii półprzewodnikowej – nie posiadającej kryształów piezoelektrycznych | TAK |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny hemodynamiki przepływu krwi w sercu. Ocena min. rozkładu prędkości krwi, pomiar strat energii, automatyczne wykrywanie i pomiar wirów | TAK |  |
| 90 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 91 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (na echokardiograf i głowice) | TAK, podać |  |
| 92 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 93 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 94 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 95 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 96 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 3 – Aparatura kardiologiczna

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

3.1 – Aparat EKG – 5 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Aparat EKG - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG z analizą i interpretacją danych z badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
| 4 | Tryb pracy automatyczny, ręczny | Tak |  |
| 5 | Aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną, funkcyjną oraz panel dotykowy. | Tak |  |
| 6 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 7 | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy | Tak |  |
| 8 | Automatyczne wykrywanie załamków P, QRS, T, oraz pomiar amplitud wszystkich załamków | Tak |  |
| 9 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu nachylenia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu. | Tak |  |
| 10 | Regulowana długość zapisu badania automatycznego- w przedziale od 6 do 30 sekund | Tak |  |
| 11 | Zapis wsteczny EKG (1-30 sek.) | Tak |  |
| 12 | Możliwość ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku | Tak |  |
| 13 | Kolorowy wyświetlacz LCD min.7” umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG | Tak |  |
| 14 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do baz | Tak |  |
| 15 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania min. 1000 zapisów EKG z możliwością archiwizacji na zewnętrznym nośniku | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Tak |  |
| 17 | Wykrywanie implantowanego kardiostymulatora serca | Tak |  |
| 18 | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | Tak, podać |  |
| 19 | Sygnalizacja odłączonych odprowadzeń niezależna dla każdego kanału | Tak |  |
| 20 | Wydruk na papierze o szerokości min. 112 mm | Tak, podać |  |
| 21 | Prędkość zapisu: minimum 5; 10; 25; 50 mm/s | Tak, podać |  |
| 22 | Czułość wydruku: minimum 2,5; 5; 10; 20 mm/mV | Tak, podać |  |
| 23 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V 50 Hz i z wbudowanego w aparat bezobsługowego akumulatora | Tak |  |
| 24 | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |
| 25 | Trzy porty USB | Tak |  |
| 26 | Współpraca z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego Cardioteka lub rozwiązanie równoważne np. dostawa wraz z aparatem nowego oprogramowania kompatybilnego z oferowanym aparatem | Tak |  |
| 27 | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | Tak |  |
| 28 | Wyposażenie: Komplet kabli, elektrody przyssawkowe 6 szt., elektrody kończynowe dla dorosłych 4 szt., papier do EKG 1 rolka, stolik - wózek medyczny na aparat (blokada na kołach, pojemnik na akcesoria, taca/półka na aparat z mocowaniem, obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta) + kabel do aparatu | Tak, podać |  |
| 29 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 30 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 31 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 32 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 33 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 35 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

3.2 – Defibrylator – 1 sztuka

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | Tak podać |  |
| 4 | #### Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora | TAK |  |
| 6 | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 3 godziny | TAK podać |  |
| 7 | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 100 defibrylacji z max energią | TAK podać |  |
| 8 | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 9,5 kg | TAK podać |  |
| 9 | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego, po podłączeniu kabla EKG 10-cio żyłowego możliwość monitorowania 12 odprowadzeń jednocześnie. Na wyposażeniu kabel 3-żyłowy | TAK |  |
| 10 | Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-55s. | TAK, podać |  |
| 11 | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” | TAK, podać |  |
| 12 | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. | TAK, podać |  |
| 13 | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0 | TAK |  |
| 14 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 6 godzin monitorowania | TAK |  |
| 15 | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. | TAK |  |
| 16 | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. | TAK |  |
| 17 | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony | TAK |  |
| 18 | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. | TAK |  |
| 19 | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania | TAK |  |
| 20 | Funkcja auto-testu z możliwością ustawienia częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu oraz wykonanie auto-testu na żądanie . | TAK |  |
| 21 | Możliwość kopiowania danych wraz z oprogramowaniem do odczytu danych w komputerze PC, poprzez kartę SD | TAK |  |
| 22 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA. | TAK |  |
| 23 | Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny | TAK |  |
| 24 | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
| 25 | Czas ładowania do energii 360J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym | TAK |  |
| 26 | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 360 J, minimum 21 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji | TAK |  |
| 27 | Pełne sterowanie funkcjami aparatu (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej oraz ładowanie energii za pomocą jednego z przycisku znajdujący na obu łyżkach. | TAK |  |
| 28 | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane | TAK |  |
| 29 | Defibrylacja synchroniczna - kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych | TAK |  |
| 30 | Rejestrator termiczny drukujący: EKG, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. - min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek. - min. 3 kanałowy wydruk z możliwością wydruku min. 6 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 31 | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia | TAK |  |
| 32 | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 33 | Funkcja metronomu w trybie ręcznym i półautomatycznym | TAK |  |
| 34 | Funkcja stymulacji zewnętrznej | TAK |  |
| 35 | Stymulacja zewnętrzna w trybie “Rytm sztywny” i na żądanie | TAK |  |
| 36 | Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min. | TAK |  |
| 37 | Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA | TAK |  |
| 38 | Pomiar SpO2 - odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax lub Masimo - zakres pomiaru saturacji min: 0-100 % - zakres pomiaru tętna obwodowego w zakresie min. 20-300 bpm - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wyposażenie: przedłużacz i czujnik wielorazowy SpO2 typu klips na palec | TAK |  |
| 39 | Pomiar NIBP – wyposażeniu wężyk i mankiet dla dorosłych- zakres pomiaru min: 15 – 255 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, - czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia - wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia | TAK |  |
| 40 | Pomiar kapnometrii Pomiar etCO2 i inCO2 w strumieniu głównym. W komplecie adapter wielorazowy | TAK |  |
| 41 | Pomiar temperatury -wyposażenie czujnik temperatury powierzchniowej | TAK |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia inwazyjnego | TAK |  |
| 43 | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na 6 kołowej podstawie z możliwością wypięcia defibrylatora bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 44 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 45 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 46 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 47 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 48 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 50 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

3.3 – Rejestrator EKG – 5 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się rejestratory demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | #### Aparat do badań elektrokardiograficznych min. 3 kanałowy | Tak, podać |  |
| 4 | Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki | Tak |  |
| 5 | Kontrola stanu baterii | Tak |  |
| 6 | Wyposażenie: karta SD – 8 GB pamięci), kabel EKG 7 – żyłowy szt. 2 10 – żyłowy szt. 1, elektrody jednorazowe (min. 50 sztuk), torba na holter, baterie lub akumulatory | Tak, podać |  |
| 7 | Rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 8 | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni | Tak |  |
| 9 | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | Tak |  |
| 10 | Sygnalizacja uszkodzonej karty micro SDHC, wyczerpanej baterii, INOP | Tak |  |
| 11 | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach | Tak |  |
| 12 | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń | Tak |  |
| 13 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity | Tak |  |
| 14 | Filtr izolinii 0,05 Hz | Tak |  |
| 15 | Analiza pracy rozrusznika serca | Tak |  |
| 16 | Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową | Tak |  |
| 17 | Wybór trybu pracy: Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) | Tak |  |
| 18 | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 19 | Waga: 86 g ± 15 g bez baterii | Tak |  |
| 20 | Wymiary: 76 x 72 x 23 mm ± 10% (dł. x szer. x wys.) | Tak |  |
| 21 | Współpraca z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego Holcard 24W lub rozwiązanie równoważne np. dostarczenie nowego oprogramowania kompatybilnego z oferowanym rejestratorem | Tak |  |
| 22 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 23 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 24 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 25 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 26 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z rejestratorem) | TAK |  |
| 28 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

3.4 – Rejestrator ciśnienia – 9 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się rejestratory demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną | Tak |  |
| 4 | #### Zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg | Tak |  |
| 5 | Automatyczne dobieranie ciśnienia | Tak |  |
| 6 | Przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie | Tak |  |
| 7 | Zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki | Tak |  |
| 8 | Kontrola stanu baterii | Tak |  |
| 9 | Oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji (zastosowanie głębokiego uśpienia) | Tak |  |
| 10 | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
| 11 | Wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna | Tak |  |
| 12 | Połączenie z komputerem poprzez kabel USB | Tak |  |
| 13 | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | Tak |  |
| 14 | Wymiary: 90 x 36 x 93 mm ± 10% (dł. x szer. x wys.) | Tak |  |
| 15 | Waga: <190 g (bez baterii) | Tak |  |
| 16 | Przetwornik: 24 bity | Tak |  |
| 17 | Ilość badań w pamięci: 1000 | Tak |  |
| 18 | Funkcja testu manometru: pomiar ciśnienia statycznego z dwóch niezależnych modułów pomiarowych | Tak |  |
| 19 | Możliwość rozpoczęcia rejestracji bez użycia komputera i dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
| 20 | Odczyt badania z urządzenia w programie i jego archiwizacja | Tak |  |
| 21 | Pomiar, rejestracja i analiza ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | Tak |  |
| 22 | Możliwość programowania ręcznego bez użycia komputera i dedykowanego programowania | Tak |  |
| 23 | Funkcja testu szczelności (automatyczna weryfikacja poprawności działania urządzenia, szczelności zaworów, czujników, pompy i szczelności mankietu). | Tak |  |
| 24 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | Tak |  |
| 25 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | Tak |  |
| 26 | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | Tak |  |
| 27 | Analiza wyników. Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Tak |  |
| 28 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. | Tak |  |
| 29 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu | Tak |  |
| 30 | Nieprawidłowe wartości pomiarowe widoczne w postaci komentarza | Tak |  |
| 31 | Wyposażenie: mankiet dla dorosłych – rozmiar średni, przewód ciśnieniowy, łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego, torba z rejestratorem z pasem, baterie alkaliczne (AA) – 2 szt. | Tak |  |
| 32 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 33 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 34 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 35 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 36 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z rejestratorem) | TAK |  |
| 38 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

3.5 – Worek resuscytacyjny z maską (AMBU) – 2 sztuki

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się urządzenia demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Resuscytator silikonowy 1500 ml | TAK |  |
| 4 | Maska nr 5 | TAK |  |
| 5 | Rezerwuar 2000 ml | TAK |  |
| 6 | Przewód tlenowy o długości 2,1 m | TAK |  |
| 7 | Zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
| 8 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 10 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 11 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 12 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 14 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 4 – Pompy strzykawkowe ze stacjami dokującymi i pokrywami

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

4.1 – Pompa strzykawkowa – 18 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się urządzenia demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
| 5 | Klasa ochronności II lub równoważna | TAK |  |
| 6 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.)max 260 mm x 70 mm x 170 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Dokładność podaży +/- 2% | TAK, podać |  |
| 9 | Menu pompy w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. | TAK |  |
| 11 | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  |
| 12 | Kolorowy wyświetlacz min.5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | TAK |  |
| 13 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji 20-40mm. | TAK |  |
| 14 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. | TAK |  |
| 15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 16 | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | TAK |  |
| 17 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
| 18 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | TAK |  |
| 19 | Pompa przygotowana do podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego i komunikacji dwustronnej w standardzie HL7-IHE; Pompa wyposażona w bufor do przechowania informacji w przypadku utraty łączności. Całość komunikacji szyfrowana na zasadzie end-to-end. | TAK |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | TAK |  |
| 21 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | TAK |  |
| 22 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | TAK |  |
| 23 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | TAK |  |
| 24 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 25 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | TAK |  |
| 26 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
| 27 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h | TAK |  |
| 28 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | TAK |  |
| 29 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | TAK |  |
| 30 | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | TAK |  |
| 31 | Regulacja intensywności podświetlenia na min. 8 poziomach | TAK, podać |  |
| 32 | Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | TAK |  |
| 33 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | TAK |  |
| 34 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | TAK |  |
| 35 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych; | TAK |  |
| 36 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| 37 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | TAK |  |
| 38 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia o oprogramowanie do monitorowania przebiegu infuzji na poszczególnych stanowiskach z wyszczególnieniem leków, dawek, stężeń oraz danych o ilościach płynów podanych, bądź pozostałych do końca infuzji. | TAK |  |
| 39 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia o oprogramowanie do TCI I PCA | TAK |  |
| 40 | Pompy infuzyjne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Space Plus lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
| 41 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 42 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 43 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 44 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 45 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 46 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z pompami) | TAK |  |
| 47 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

4.2 – Stacja dokująca na 4 pompy – 6 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się urządzenia demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Stacja dokująca dla pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca zasilanie wszystkich podłączonych pomp jednym przewodem zasilającym na min. 4 szt. pomp opisanych w pkt 4.1 | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |
| 5 | Klasa ochronności I lub równoważna | TAK |  |
| 6 | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | TAK |  |
| 7 | Waga stacji dokującej dla 4 pomp poniżej 6 kg | TAK |  |
| 8 | Wymiary 1 stacji razem z pokrywą (Szer. x Wys. x Gł.)max 285 x 365 x 250 mm | Tak, podać |  |
| 9 | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  |
| 10 | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych | TAK |  |
| 11 | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | TAK |  |
| 12 | Zespół połączonych stacji dokujących umożliwiający pracę do 24 pomp w obrębie jednego stanowiska | TAK |  |
| 13 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  |
| 14 | Zatrzaskowe mocowanie pomp | TAK |  |
| 15 | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu | TAK |  |
| 16 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK |  |
| 17 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 19 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 21 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze stacjami) | TAK |  |
| 23 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

4.3 – Pokrywa stacji – 3 sztuki

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się urządzenia demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Pokrywa stacji 3 szt. | TAK |  |
| 4 | Pokrywa stacji wyposażona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany | TAK, podać |  |
| 5 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 7 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 8 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 9 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z pokrywami) | TAK |  |
| 11 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 5 – Łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

5.1 – Łóżko szpitalne – 20 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się łóżka demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK, podać |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita bez barierek bocznych: 850 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max.930 mm (wymiar leża 800x2000) | TAK, podać |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe (umiejscowione w osi szczytu) chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia | TAK, podać |  |
| 6 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach | TAK |  |
| 7 | Szczyty łóżka wykonane z rur stalowych chromowanych. Szczyty z możliwością szybkiego i prostego odjęcia, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL montowaną na stałe o grubości min. 7 mm , odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK, podać |  |
| 8 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK, podać |  |
| 9 | Segmenty leża wypełnione materiałem z polipropylenu | TAK, podać |  |
| 10 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK, podać |  |
| 11 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50), - segment oparcia uda w zakresie: min 42° | TAK, podać |  |
| 12 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża | TAK |  |
| 13 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK |  |
| 14 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 400 - 850 mm (± 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignie montowane po obu stronach ramy leża | TAK, podać |  |
| 15 | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 18° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 18° (± 2°). | TAK, podać |  |
| 16 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół z funkcją jazdy na wprost | TAK, podać |  |
| 17 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę | TAK |  |
| 18 | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK, podać |  |
| 19 | Elementy wyposażenia łóżka: - Barierki boczne ciągłe (na całej długości łóżka) składane, mocowane po bokach do szczytów łóżka za pomocą specjalnych uchwytów z możliwością odejmowania bez użycia narzędzi, poprzeczki barierek wykonane z aluminium. Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki). Barierki spełniające najnowszą normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 1 kpl. Do każdego łóżka - Wieszak kroplówki – do każdego łóżka po 1 szt. - Wysięgnik z uchwytem do ręki – do każdego łóżka po 1 szt. - Materac dopasowany do ramy leża z zimnej pianki w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 12 cm, odporny na dezynfekcję – do każdego łóżka po 1 szt. | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. | TAK, podać |  |
| 21 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 22 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 23 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta | TAK |  |
| 24 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin | TAK |  |
| 25 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z łóżkami) | TAK |  |
| 27 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

5.2 – Szafka przyłóżkowa – 20 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, wyklucza się szafki demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Korpus szafki wykonany z profili. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK, podać |  |
| 4 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | TAK |  |
| 5 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. dostęp do półki od frontu szafki | TAK, podać |  |
| 6 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | TAK, podać |  |
| 7 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | TAK, podać |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 20 mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 20 mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
| 9 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym | TAK |  |
| 10 | Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK, podać |  |
| 11 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | TAK, podać |  |
| 12 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 5 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C | TAK, podać |  |
| 13 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka | TAK |  |
| 14 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK, podać |  |
| 15 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej | TAK, podać |  |
| 16 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary | TAK, podać |  |
| 18 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 19 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 20 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 21 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |
| 22 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z szafkami) | TAK |  |
| 24 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 6 – Aparaty do mierzenia ciśnienia z mankietami

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

6.1 – Aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami cyfrowy – 3 sztuki

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Zakresy mierzonego ciśnienia i pulsu: - ciśnienie skurczowe: 60-255 mmHg - ciśnienie rozkurczowe: 30-200 mmHg - puls: 40-200 bpm | Tak, podać |  |
| 4 | Walidacja kliniczna BIHS | Tak |  |
| 5 | Czytelny ekran LCD, min. 4 cale | Tak |  |
| 6 | Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia | Tak |  |
| 7 | Szybki odczyt – do 40 sekund | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość weryfikacji uzyskanego wyniku za pomocą metody osłuchowej | Tak |  |
| 9 | Tryb uśredniania wyniku - dla zastosowań klinicznych; (interwał możliwy co 15, 30, 45 lub 60 sekund) - wyeliminowanie tzw. efektu białego fartucha | Tak |  |
| 10 | Automatyczne wykrywanie arytmii | Tak |  |
| 11 | Pamięć do 150 pomiarów | Tak, podać |  |
| 12 | Łatwe użycie za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 13 | Klasyfikacja wartości ciśnienia wg WHO | Tak |  |
| 14 | Zasilanie akumulatorowe (4 x aku AAA) - 1000 pomiarów na jednym pełnym naładowaniu akumulatorków | Tak |  |
| 15 | Automatyczne wyłączenie po bezczynności | Tak, podać |  |
| 16 | W zestawie 2 mankiety: - dla dorosłych - rozmiar M dla obwodów 22-32 cm - dla dorosłych duży - rozmiar L/XL dla obwodów 32-52 cm - opcjonalnie dostępny mankiet dla dzieci - rozmiar S dla obwodów 14-22 cm | Tak, podać |  |
| 17 | Łatwe czyszczenie mankietów za pomocą ściereczki nasączonej płynem dezynfekcyjnym | Tak |  |
| 18 | Zakresy mierzonego ciśnienia i pulsu: - ciśnienie skurczowe: 60-255 mmHg - ciśnienie rozkurczowe: 30-200 mmHg - puls: 40-200 bpm | Tak, podać |  |
| 19 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 21 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 22 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |
| 23 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 25 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

6.2 – Aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami zegarowy – 2 sztuki

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Wymiary skali pomiarowej: koło Ø 147.2 mm lub kwadrat o boku 145,5 mm, zakres pomiarowy od 0 do 300 mm Hg, z podziałką co 2 mm | Tak |  |
| 4 | Skala pomiarowa wykonana w odpowiednio kontrastowej kolorystyce zapewnia możliwość łatwego odczytu nawet z odległości kilku metrów | Tak |  |
| 5 | Zintegrowany z ciśnieniomierzem koszyk na akcesoria | Tak |  |
| 6 | Precyzyjny, chromowany zawór spustowy wyposażony w system anty kurzowy | Tak |  |
| 7 | Mikro filtry zabezpieczające system pomiarowy | Tak |  |
| 8 | Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana zapewniająca precyzję pomiarów, praktycznie nie podlegająca procesowi starzenia | Tak |  |
| 9 | Mechanizm pomiarowy jest montowany na specjalnym wzmocnieniu, które zapewnia całkowitą stabilność | Tak |  |
| 10 | Wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg | Tak |  |
| 11 | Maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg | Tak |  |
| 12 | Dostępny z szeroką gamą mankietów, w zestawie minimum dwa mankiety średnie | Tak |  |
| 13 | Nie wymaga zerowania | Tak |  |
| 14 | Posiada walidację kliniczną BIHS | Tak |  |
| 15 | Stetoskop lekarski w zestawie – 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 18 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 19 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 22 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 7 – Kardiomonitor kompaktowo-modułowy – 3 sztuki

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Monitor kompaktowo-modułowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp. | TAK |  |
| 4 | Ekran LCD o przekątnej min. 12’ z prezentacją do 12 przebiegów oraz wysokiej rozdzielczość min. 1200x700 dpi. Waga do 5kg. | TAK/NIE |  |
| 5 | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 - IPX1 - zgodność z normą EN 60601-2-27. | TAK |  |
| 6 | Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję | TAK |  |
| 7 | Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Dostępny tryby wyświetlania to min: - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP - ekran EKG w układzie kaskady - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin - tryb gotowości Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika | TAK |  |
| 9 | Tryb gotowości do pracy. Monitor wyposażony w inteligentny automatyczny system oszczędzania baterii, który przełączy urządzenie w tryb głębokiego uśpienia po min. 30 minutach braku monitorowania pacjentów i braku zasilania | TAK |  |
| 10 | Tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). Możliwość uruchamiania automatycznie w zaprogramowanych godzinach | TAK |  |
| 11 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni. Pamięć wszystkich krzywych „full disclosure” z okresu min. 48 godz. | TAK/NIE |  |
| 12 | Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. Możliwość dopisania własnych notatek w kardiomonitorze do zdarzenia z możliwością ich późniejszej edycji | TAK |  |
| 13 | Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej | TAK |  |
| 14 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru poszczególnych trybów: - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych. | TAK |  |
| 16 | Regulacja czasu pauzy alarmów (30-180 sekund, min. 5 poziomów). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas | TAK/NIE |  |
| 17 | Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem na obudowie monitora (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika) | TAK |  |
| 18 | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych | TAK |  |
| 19 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  |
| 20 | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 6 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 12 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. Możliwość prezentacji dodatkowych parametrów akumulatora jak liczba cykli ładowania, stan zużycia (pełna pojemność / pojemność fabryczna), rejestr stanu ładowarki. | TAK |  |
| 22 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |  |
| 23 | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |
| 24 | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera. | TAK |  |
| 25 | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. | TAK |  |
| 26 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą. | TAK |  |
| 27 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | TAK |  |
| 28 | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego. | TAK |  |
| 29 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 30 | Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów. | TAK |  |
| 31 | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J. | TAK |  |
| 32 | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie. Pomiar i prezentacja parametrów QT oraz QTc. | TAK |  |
| 33 | Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK |  |
| 34 | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów. | TAK |  |
| 35 | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240/min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Trusignal, Masimo Rainbow SET lub FAST. | TAK |  |
| 36 | Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund. | TAK |  |
| 37 | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji. | TAK |  |
| 38 | Możliwość stosowania sensorów w technologii Nellcor, Masimo oraz własnej producenta w zaoferowanych kardiomonitorach (wymaga jednie odpowiednich kabli połączeniowych). | TAK/NIE |  |
| 39 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji. | TAK |  |
| 40 | Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość wyboru min. 6 etykiet dla temperatury. | TAK |  |
| 41 | DODATKOWE WYPOSAŻENIE ORAZ KONFIGURACJA OPCJONALNA |  |  |
| 42 | Rozszerzona arytmia – wykrywanie do 24 zaburzeń rytmu serca | TAK, możliwość rozbudowy |  |
| 43 | Aplikacja typu EWS do rozpoznawania wczesnych oznak pogarszania stanu pacjentów. Obsługa protokołów MEWS, NEWS2, QSOFA oraz protokołów tworzonych przez użytkownika. | TAK, możliwość rozbudowy |  |
| 44 | Kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) umożliwiająca podłączenie dodatkowych pomiarów. | TAK, możliwość rozbudowy |  |
| 45 | Dostępne dodatkowe pomiary w postaci modułów/kostek w tym m.in. gazy anestetyczne z pomiarem tlenu paramagnetycznego, pomiar BIS, do 4 kanałów ciśnienia inwazyjnego (z pomiarem PPV), rzut serca Picco, kapnografia Microstream. | TAK, możliwość rozbudowy |  |
| 46 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami z serii Efficia CM. Możliwość połączenia kardiomonitorów we wspólną centralę. | TAK |  |
| 47 | Drukarka termiczna. Wydruk min. 3 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: - wydruki Auto w trakcie alarmów - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów. | TAK, Podać |  |
| 48 | Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, rączką) na 5 kołach lub uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach. | TAK, do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 49 | Akcesoria dla wybranej grupy wiekowej - dla 1 kardiomonitora: - przewód EKG wielorazowy 3/5-żyłowy + wielorazowy komplet odprowadzeń - zestaw 3 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach - przewód NIBP wielorazowy - sensor SPO2 wielorazowy gumowy dla pacjentów >50kg, oryginalny sensor producenta zaoferowanej technologii saturacji spełniający normę min. IP34 - sensor temperatury zewnętrznej, wielorazowy | TAK |  |
| 50 | Możliwość doposażenia kardiomonitorów w dodatkowe akcesoria do pomiaru saturacji tj. dedykowany sensor SPO2 z przeznaczeniem na płatek nosa z możliwością stosowania min. do 28 dni, przeznaczony dla pacjentów >15kg z niską perfuzją wraz z kablem połączeniowym. | TAK/NIE |  |
| 51 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 52 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy na kardiomonitor. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria wielorazowe (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | TAK, podać |  |
| 53 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 54 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 55 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 56 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
| 57 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 8 – Rejestrator holterowski EKG – 3 sztuki

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się rejestratory demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Rejestrator holterowski EKG 3-kanałowy lub 12-kanałowy | TAK |  |
| 4 | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3-kanałowym do 7 dni, 12-kanałowym do 4 dni | TAK, podać |  |
| 5 | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | TAK |  |
| 6 | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
| 7 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | TAK, podać |  |
| 8 | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod | TAK |  |
| 9 | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | TAK/NIE |  |
| 10 | Ekranowane kabla pacjenta | TAK |  |
| 11 | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |
| 12 | CMRR >60dB | TAK |  |
| 13 | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | TAK |  |
| 14 | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | TAK |  |
| 15 | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | TAK |  |
| 16 | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |
| 17 | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim CardioScan 12 posiadanym przez Zamawiającego lub rozwiązanie równoważne np. dostarczenie nowego oprogramowania kompatybilnego z oferowanym rejestratorem | TAK/NIE |  |
| 18 | Wymiary - podać | TAK |  |
| 19 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 21 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta | TAK |  |
| 22 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin | TAK |  |
| 23 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z rejestratorami) | TAK |  |
| 25 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 9 – Stojaki do kroplówek – 6 sztuk

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się stojaki demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Sprzęt medyczny przeznaczony do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi (torebki plastikowe, butelki szklane) | Tak |  |
| 4 | Konstrukcja (kolumna, podstawa) wykonana ze stali lakierowanej proszkowo lub chromowanej, dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego (np. podstawa plastikowa lub metalowa). Preferowana stal nierdzewna dla podwyższonej odporności na środki dezynfekcyjne | Tak, podać |  |
| 5 | Płynna regulacja wysokości w zakresie co najmniej od 110 cm do 200 cm. System blokowania wysokości za pomocą pokrętła zaciskowego | Tak, podać |  |
| 6 | Głowica czterohakowa (4 haczyki) umożliwiająca zawieszenie wielu pojemników jednocześnie | Tak |  |
| 7 | Minimalne dopuszczalne obciążenie dla pojedynczego haka: co najmniej 2 kg, łączne obciążenie stojaka: co najmniej 8 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Pięcioramienna podstawa zapewniająca wysoką stabilność | Tak |  |
| 9 | Wyposażony w 5 kółek jezdnych (o średnicy min. 50 mm), z czego co najmniej dwa kółka z indywidualnym hamulcem lub blokadą. Kółka obrotowe 360 stopni | Tak, podać |  |
| 10 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 12 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta | TAK |  |
| 13 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin | TAK |  |
| 14 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz ze stojakami) | TAK |  |
| 16 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 10 – Pompy infuzyjne – 4 sztuki

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się pompy demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o pojemności 2, 5, 10, 20, 30 i 50 ml różnych typów i co najmniej 5-ciu producentów strzykawek, dostępnych na rynku | TAK |  |
| 4 | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę rozmiaru strzykawki | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania parametrów infuzji: - prędkości infuzji; - prędkości i objętości infuzji; - prędkości i czasu infuzji; - objętości i czasu infuzji. | TAK, podać |  |
| 6 | Zakres programowania prędkości infuzji co 0,1 ml/h: - dla strzykawek 2 ml: 0,1÷200 ml/h - dla strzykawek 5 ml: 0,1÷400 ml/h; - dla strzykawek 10 ml: 0,1÷600 ml/h; - dla strzykawek 20 ml: 0,1÷1000 ml/h; - dla strzykawek 30 ml: 0,1÷1200 ml/h; - dla strzykawek 50 ml: 0,1÷2000 ml/h. | TAK, podać |  |
| 7 | Zakres programowania objętości infuzji: 0,1÷999 ml | TAK |  |
| 8 | Maksymalny programowany czas infuzji: 99 godzin | TAK |  |
| 9 | Programowanie prędkości infuzji w jednostkach: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min | TAK |  |
| 10 | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż ±2,0% | TAK |  |
| 11 | Możliwość podania bolusa w dowolnym momencie infuzji | TAK |  |
| 12 | Zakres programowania prędkości podaży bolusa co 0,1 ml/h: - dla strzykawek 2 ml: do 200 ml/h - dla strzykawek 5 ml: do 400 ml/h; - dla strzykawek 10 ml: do 600 ml/h; - dla strzykawek 20 ml: do 1000 ml/h; - dla strzykawek 30 ml: do 1200 ml/h; - dla strzykawek 50 ml: do 2000 ml/h. | TAK |  |
| 13 | Programowanie ciśnienia okluzji: min. 9 poziomów w zakresie 300÷900 mmHg | TAK, podać |  |
| 14 | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją Anty-Bolus | TAK |  |
| 15 | Funkcja Stand-By z możliwością programowania do 24 godzin | TAK |  |
| 16 | Funkcja KVO z możliwością programowania prędkości KVO w zakresie 0÷5 ml/h co 0,1 ml/h. | TAK, podać |  |
| 17 | Pamięć pompy: możliwość zapamiętania min 2000 zdarzeń z historii infuzji | TAK, podać |  |
| 18 | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 19 | Wskaźnik ciśnienia infuzji | TAK |  |
| 20 | Możliwość podglądu parametrów podaży w trakcie infuzji | TAK |  |
| 21 | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu pompy i w postaci pliku XML | TAK |  |
| 22 | Możliwość zmiany parametrów podaży w trakcie infuzji | TAK |  |
| 23 | Możliwość wprowadzenia nazwy oddziału | TAK |  |
| 24 | Blokada zmiany parametrów podaży hasłem | TAK |  |
| 25 | Wbudowana biblioteka leków z możliwością modyfikacji przez użytkownika: min 60 nazw leków w bibliotece | TAK, podać |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania profili podaży dla określonych leków | TAK |  |
| 27 | System alarmów: akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów alarmowych | TAK, podać |  |
| 28 | Wbudowany system testów | TAK, podać |  |
| 29 | Komunikacja użytkownika z pompą w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Pompa wyposażona w port RS 232 do komunikacji z siecią informatyczną | TAK |  |
| 31 | Zasilanie pompy z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i z wbudowanego akumulatora | T AK |  |
| 32 | Automatyczne ładowanie wbudowanego w pompę akumulatora przy podłączeniu pompy do sieci elektroenergetycznej | TAK |  |
| 33 | Informacja o poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |
| 34 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora przez min.20 godz przy prędkości przepływu nie mniejszym niż 5 ml/h | TAK, podać |  |
| 35 | Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy na statywie, łóżku i szynie | TAK |  |
| 36 | Klasa ochrony: II, CF, odporność na defibrylację, IP53 | TAK |  |
| 37 | Masa nie większa niż 2,5 kg | TAK, podać |  |
| 38 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 39 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 40 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta | TAK |  |
| 41 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin | TAK |  |
| 42 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z pompami) | TAK |  |
| 44 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 11 – Wózki inwalidzkie – 2 sztuki

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się wózki demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Wózek wykonany z aluminium lub stop metali lekkich (dla zapewnienia odpowiedniej wagi i wytrzymałości). | Tak, podać |  |
| 4 | Wózek inwalidzki ręczny, składany | Tak |  |
| 5 | Rama składana na systemie krzyżakowym (umożliwiająca łatwe przechowywanie i transport). | Tak |  |
| 6 | Obciążenie wózka minimum 120 kg | Tak, podać |  |
| 7 | Waga całkowita wózka - Maksymalnie 15 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Szerokość siedziska: Zakres 50-70 cm, do wyboru przez Zmawiającego przed dostawą | Tak, podać |  |
| 9 | Głębokość siedziska: Minimum 40 cm. | Tak, podać |  |
| 10 | Wysokość oparcia: Minimum 40 cm | Tak, podać |  |
| 11 | Wysokość podłokietników: Regulowana (lub stała, ergonomiczna). | Tak, podać |  |
| 12 | Odległość podnóżka od siedziska: Regulowana (w celu dopasowania długości nóg użytkownika) | Tak, podać |  |
| 13 | Koła tylne (napędowe): Rozmiar minimum 22" (cale) lub 24" (cale). Opony pełne (nie wymagające pompowania, "bezobsługowe"). | Tak, podać |  |
| 14 | Koła przednie (skrętne): Rozmiar minimum 6" (cale) lub 8" (cale). Opony pełne. | Tak, podać |  |
| 15 | Hamulce: Manualne, dwustronne (po obu stronach wózka), z blokadą postojową, łatwo dostępne dla użytkownika. | Tak, podać |  |
| 16 | Tapicerka: Wykonana z materiału łatwego do czyszczenia, najlepiej z możliwością demontażu. | Tak, podać |  |
| 17 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 19 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |
| 21 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z wózkami) | TAK |  |
| 23 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 12 – Wózki do transportu pacjenta – 4 sztuki

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie, przeszkolenie.

Termin realizacji: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się wózki demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | Tak, podać |  |
| 4 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty. | Tak |  |
| 5 | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | Tak |  |
| 6 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min. 20 kg. (podać) | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak, podać |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Długość całkowita wózka 2170mm±30mm | Tak, podać |  |
| 10 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm±10mm | Tak, podać |  |
| 11 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 790mm±10mm | Tak, podać |  |
| 12 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 61 cm | Tak, podać |  |
| 13 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 14 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min 12 cm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | Tak, podać |  |
| 15 | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, jedno koło antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak, podać |  |
| 16 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 56 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | Tak, podać |  |
| 17 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | Tak |  |
| 18 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
| 19 | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | Tak |  |
| 20 | Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | Tak |  |
| 21 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0-90. | Tak |  |
| 22 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 16 przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | Tak, podać |  |
| 23 | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga / AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | Tak |  |
| 24 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka | Tak |  |
| 25 | Uchwyty na worki urologiczne | Tak |  |
| 26 | Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (min. 2 haczyki) lub innych akcesoriów w każdym narożu wózka | Tak |  |
| 27 | Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową, nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | Tak, podać |  |
| 28 | Materac z certyfikatem ognioodporności wydany przez jednostkę niezależną spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub normy równoważne | Tak |  |
| 29 | Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 1-częściowy, 2- częściowy lub 3-częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg | TAK, podać |  |
| 30 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 31 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 32 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 33 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 34 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z wózkami) | TAK |  |
| 36 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zadanie nr 13 – Regulatory próżni i reduktory tlenu

Zamówienie obejmuje: dostawę.

Termin realizacji: do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

13.1 – Regulator do próżni – 2 sztuki

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się regulatory demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Regulacja ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do -0,9 bar | Tak |  |
| 4 | Podłączenie do punktu poboru AGA | Tak |  |
| 5 | Butla zabezpieczająca o pojemności 300 ml. Możliwość sterylizacji w temperaturze 121 ºC. Przyłącze 3/8”. | Tak |  |
| 6 | Możliwość podłączenia tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich | Tak |  |
| 7 | Zawór czerpalny zbudowany (z wyjątkiem butli) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia | Tak |  |
| 8 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 10 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 11 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |
| 12 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z regulatorami) | TAK |  |
| 14 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

13.2 – Reduktory do tlenu – 8 sztuk

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się reduktory demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie wejściowe 5bar | Tak |  |
| 4 | Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań 5+/-0,5bar | Tak |  |
| 5 | Zakres regulacji przepływu 0-17 l/min | Tak |  |
| 6 | Podłączenie do punktu poboru AGA |  |  |
| 7 | W komplecie nawilżacz z butelką o pojemności 300 ml. Możliwość sterylizacji w temperaturze 121 ºC. Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego RespiFlo / Aquapak. Podłączenie nie wymaga przejściówek/adapterów. | Tak |  |
| 8 | Dozownik zbudowany (z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia , wtyk ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 9 | Wydajność ok. 12ml wody/h przy przepływie gazu 17 l/min | Tak |  |
| 10 | Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżanie 0-60% | Tak |  |
| 11 | Dokładność odczytu +/-10% | Tak |  |
| 12 | Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem | Tak |  |
| 13 | Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła | Tak |  |
| 14 | Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania | Tak |  |
| 15 | Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką 0-17 l/min | Tak |  |
| 16 | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 18 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 19 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 72 godzin. | TAK |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z reduktorami) | TAK |  |
| 22 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)