Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCHZ OCENĄ ZADANIA

Zakup aparatury medycznej: lampy operacyjnej

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie.

Termin realizacji: do ……… (max 6) tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna |  |  |  |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |  |
| 3 | Dwuramienna diodowa lampa operacyjna, składająca się z: 1-ramię – czasza główna 2-ramię – czasza satelitarna | Tak |  |  |
| 4 | Czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe wykorzystujące diody białe o różnej temperaturze barwowej. Nie dopuszcza się lamp z diodami innymi niż białe. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Natężenie oświetlenia czaszy głównej ≥ 155 000 [lux] | Tak, podać |  |  |
| 6 | Natężenie oświetlenia czaszy głównej ≥ 155 000 [lux] | Tak, podać |  |  |
| 7 | Współczynnik Ra: ≥ 98 | Tak, podać |  | Ra = 98 – 0 pkt. Ra > 98 – 5 pkt |
| 8 | Współczynnik R9: ≥ 98 | Tak, podać |  | R9 = 98 – 0 pkt. R9 > 98 – 5 pkt |
| 9 | Ilość źródeł świetlnych w czaszy głównej max. 10 [szt.] | Tak, podać |  |  |
| 10 | Ilość źródeł świetlnych w czaszy satelitarnej max. 10 [szt.] | Tak, podać |  |  |
| 11 | Maksymalna ilość diod w czaszy głównej max. 140 szt. | Tak, podać |  |  |
| 12 | Maksymalna ilość diod w czaszy satelitarnej max. 140 szt. | Tak, podać |  |  |
| 13 | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez otwierania obudowy czaszy | Tak, podać |  |  |
| 14 | Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w minimalnym zakresie 3800 – 4600 [K] | Tak, podać |  | 3 kroki – 5 pkt.; > 3 kroki – 0 pkt |
| 15 | Regulacja średnicy pola bezcieniowego czaszy głównej i satelitarnej musi się zawierać w przedziale min. 180 do 250mm | Tak, podać |  | Szerszy zakres – 10 pkt. |
| 16 | Regulacja średnicy pola za pomocą centralnego uchwytu sterującego czaszą i przyciskami panelu sterowania na czaszy lampy. | Tak |  | Regulacja 2 funkcji – 10 pkt. Regulacja 1 funkcji – 0 pkt. |
| 17 | Jednakowe panele sterowania na lampie głównej i satelitarnej | Tak |  |  |
| 18 | Wgłębność oświetlenia lampy głównej i satelitarnej ≥ 100 [cm] (L1+L2) | Tak, podać |  | Wgłębność ≥ 120 – 5 pkt Wgłębność < 120 – 0 pkt. |
| 19 | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5%. | Tak, podać |  |  |
| 20 | Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem lampy i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej oraz satelitarnej. | Tak, podać |  |  |
| 21 | Obrót wszystkich ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360° (bez blokady) | Tak, podać |  |  |
| 22 | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | Tak |  |  |
| 23 | Jednostka zasilająca lampy wyposażona w układ awaryjny. W momencie zaniku głównego napięcia 230 VAC, układ automatycznie uruchamia szpitalne napięcie awaryjne 24VDC. | Tak |  |  |
| 24 | Stopień ochrony: czasz min. IP 42, systemu ramion min. IP 30 | Tak, podać |  |  |
| 25 | Żywotność układu świetlnego – min. 60 000 [h] | Tak, podać |  |  |
| 26 | Powierzchnia kopuł gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | Tak |  |  |
| 27 | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | Tak |  |  |
| 28 | Obudowa lampy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym | Tak |  |  |
| 29 | Dodatkowe uchwyty sterylizowane – po 5 szt. na każdą czaszę | Tak, podać |  |  |
| 30 | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | Tak |  |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |  |
| 31 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 32 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |  |
| 33 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |  |
| 34 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)