Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zakup fotela ginekologicznego

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2026 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się sprzęt demo, rekondycjonowany itd. | TAK |  |
| 3 | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych | TAK |  |
| 4 | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm) | TAK, podać |  |
| 5 | Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm ) | TAK, podać |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm ( ±30 mm ) | TAK, podać |  |
| 7 | Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 760mm – 1090mm ( ±30 mm ) | TAK, podać |  |
| 8 | Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel. | TAK, podać |  |
| 9 | Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650 (± 50 ) | TAK, podać |  |
| 10 | Kąt pochylenia siedziska: -650 do 100 (± 50 ) | TAK, podać |  |
| 11 | Przechył Trendelenburga : min. 100 | TAK, podać |  |
| 12 | Przechył anty-Trendelenburga : min. 600 | TAK, podać |  |
| 13 | Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: - regulacja wysokości fotela - niezależna regulacja kata pochylenia siedziska - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska | TAK |  |
| 14 | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: - tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość - pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga - przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. | TAK |  |
| 16 | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. | TAK |  |
| 17 | Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie mogą wystawać poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców. | TAK |  |
| 18 | Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 19 | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki | TAK |  |
| 20 | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 lub równoważną poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | TAK |  |
| 21 | Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu | TAK |  |
| 22 | Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg | TAK, podać |  |
| 23 | Wyposażenie fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt. - papierowy podkład w rolce – 1 szt. - segment podudzia – 1 szt. - podkolanniki z podrączkami – 1 kpl. - podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt. | TAK |  |
| 24 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 25 | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 26 | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 27 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 28 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 29 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 30 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z fotelem) | TAK |  |
| 32 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych | TAK, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)