

Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

[bookmark: _GoBack]ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Zakup fotela ginekologicznego

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.
Termin realizacji: do 4 tygodni od daty podpisania umowy. 
	LP
	OPIS PARAMETRU
	WARUNEK GRANICZNY
	PARAMETR OFEROWANY

	1
	Producent
Model/Typ
Numer katalogowy
Rok produkcji – min. 2026
	TAK, podać
	

	2
	Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się sprzęt demo, rekondycjonowany itd.
	TAK
	

	3
	Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych
	TAK
	

	4
	Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm)
	TAK, podać
	

	5
	Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm )
	TAK, podać
	

	6
	Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej:
560mm – 890mm ( ±30 mm )
	TAK, podać
	

	7
	Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej:
760mm – 1090mm ( ±30 mm )
	TAK, podać
	

	8
	Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel. 
	TAK, podać
	

	9
	Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650  
(±  50 )
	TAK, podać
	

	10
	Kąt pochylenia siedziska: -650  do 100   (±  50 )
	TAK, podać
	

	11
	Przechył Trendelenburga : min. 100  
	TAK, podać
	

	12
	Przechył anty-Trendelenburga : min. 600  
	TAK, podać
	

	13
	Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V:
- regulacja wysokości fotela
- niezależna regulacja kata pochylenia siedziska
- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej  zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska
	TAK
	

	14
	Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku:
- tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość
- pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga
- przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela
	TAK
	

	15
	Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. 
	TAK
	

	16
	Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.
Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców.
	TAK
	

	17
	Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie mogą wystawać poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora.  Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców. 
	TAK
	

	18
	Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego
	TAK
	

	19
	Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki
	TAK
	

	20
	Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 lub równoważną poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). 
Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi  przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty.
Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.
	TAK
	

	21
	Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu 
	TAK
	

	22
	Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg 
	TAK, podać
	

	23
	Wyposażenie fotela:
· miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt.
· papierowy podkład w rolce – 1 szt.
· segment podudzia – 1 szt.
· podkolanniki z podrączkami – 1 kpl.
· podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt.
	TAK
	

	24
	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)
	TAK
	

	25
	Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta
	TAK
	

	26
	Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	
	Warunki gwarancyjne i serwisowe
	
	

	27
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące 
	TAK, podać
	

	28
	Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta.
	TAK
	

	29
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin.
	TAK
	

	30
	W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
	TAK
	

	31
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z fotelem)
	TAK
	

	32
	Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych
	TAK, podać
	




Treść oświadczenia wykonawcy: 
· Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
· Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

…..…………..…………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 











